## Slide 1: CDF実験TOF測定器に用いられる 光電子増倍管の長期耐久性の研究
深見智代
2010年2月24日

## Slide 2: 目次
CDF実験とTOF測定器
光電子増倍管
長期測定１：出力電荷の測定
長期測定２：時間分解能の測定
まとめ

## Slide 3
約1000 p.e.
Collider Detector at Fermilab
陽子( )と反陽子( )を
高エネルギーに加速する。
衝突点に検出器を置く。
重心系エネルギー1.96TeV
質量起源の解明などが目標
2001年に増強が完了し、現在RunⅡ実験が行われている。
CDF
D0
２km
CDF実験は米国シカゴ郊外にあるフェルミ国立加速器研究所で行われている高エネルギー素粒子実験のひとつ
陽子
反陽子
衝突点
シリコン 飛跡検出器
ソレノイド電磁石
中央飛跡検出器
電磁カロリメータ
ハドロン カロリメータ
ミューオンチェンバー
TOF測定器
典型的な瞬間ルミノシティ:
⇒入射する粒子の頻度は0.2MHz

## Slide 4
CDF - TOF用光電子増倍管
ファインメッシュ型光電子増倍管 （浜松ホトニクスR7761）
ダイノードの面積が広く、間隔が狭いため、磁場の影響を受けにくい。
B
TOF測定器はソレノイドの内側に設置されているため、1.4Tの高磁場中にある。
（模式図）
（R7761）
TOF 測定器では主に低エネルギーの と の識別を行っており（1.6GeV以下の粒子を2σで識別）、時間分解能の要求値は100ps 以下。
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
<number>

## Slide 5: 長期試験１：出力電荷の変動
実験の目的
  CDF環境下ではTOF用光電子増倍管の平均陽極電流は8μA
浜松ホトニクス社の仕様である最大陽極電流10μAに近い
CDF実験で正確に測定を行うには光電子増倍管の長期的な特性を知る必要がある
CDF環境下で出力の変動は起こるか
ダメージを与える箇所の違いや、より過酷な環境で変動の仕方に違いはあるか？
⇒ 測定結果の解析より光電子増倍管の参考データを得る
入射頻度 | 0.5MHz
入射光量 | 光電子103相当
増倍率 | 105
CDF環境
入射光量 | 増倍率 | 光電子増倍管
CDF実験と同等 |  | 各条件 2本ずつ
10倍 | 1/10倍 | 
1/10倍 | 10倍 | 
2倍 | 1倍 | 
2倍 | 2倍 | 
今回の条件

## Slide 6
10回に1度ペデスタルを測定
1時間に1回測定
高頻度（0.2MHz,0.5MHz）と低頻度（10Hz）を繰り返し照射
出力電荷の変動：セットアップ
光源
  -発光波長470nmのLEDを使用
  LEDドライバでパルス発光させた
光電子増倍管
  - TOF用×10本
  - レファレンス用×4本を用意
  - TOF用光電子増倍管への入射光量は5種類の条件に設定
  - レファレンス用光電子増倍管への入射光量は平均入射光電指数0.5pe程度とした
約20000時間(2年半)測定。

## Slide 7: 出力電荷の変動：光量モニターの方法
光電子数はポアソン分布に 従うので、平均光電子数がμで あるとき、観測光電子数が 0 個である確率 ｆ( 0 ) は
Ntotal：全体のイベント数
N0：光電子数 0 個のイベント数
Threshold
光電子数 0個の確率はGainによらず一定
平均入射光電子数はGainの変動の影響を受けない
光電子数が 0 個
光電子数が 1 個
縦軸 イベント数
横軸 波高（ADCカウント）
入射光電子数をフィルターを用いることで 平均 0.5個程度の光電子が入射するよう設定
LED発光のタイミング
LED非発光のタイミング
Gain
また、0pe ピークと1pe ピークの差から Gain もモニターできる。

## Slide 8: 出力電荷の変動 ：光量モニターの結果
光量モニター用光電子増倍管の設置位置
  光電子増倍管（4×4ヶ所）をLED高原から見た図
  青：光量モニター用光電子増倍管
光量モニターの結果の例
  LED光源のゆらぎは2％以内
  高頻度照射においても大きな変動は無かった
高頻度照射：0.2MHz, 0.5MHz
低頻度照射：10Hz

## Slide 9: 出力変動：測定結果１-長期測定
高頻度照射時に出力減少、低頻度照射時に出力回復が見られた。
(ペデスタルの信号)
高頻度照射
低頻度照射

## Slide 10: 出力変動：測定結果2 - 10本分の結果
照射頻度切り替えから300時間後の出力を比較⇒出力低下・回復の程度
高頻度照射時
低頻度照射時
0.2MHz
10Hz
10Hz
300 h
0.2MHz
10Hz
10Hz
300 h

## Slide 11: 出力電荷測定のまとめ
CDFの条件を実験室に再現し、高頻度照射と低頻度照射を7回交互に繰り返し、20000時間あまり測定した。
高頻度照射では出力電荷の減少、低頻度照射では回復が見られた。
入射光量や増倍率の違いによって出力の変動に違いは見られなかった。

## Slide 12: 長期試験2：時間分解能
実験の目的
  TOF用光電子増倍管は高頻度照射時に出力が低下することがわかった。
出力低下の原因が光電陽極である場合、時間分解能の劣化が起こる可能性がある
高頻度照射によって出力が低下した際時間分解能の劣化はおこりうるか？
光電子増倍管 | 入射光電子数の設定 | 増倍率の設定
TOF用１ | CDF実験と同等の 103程度 | CDF実験と同等の 105程度
TOF用２ |  | 
H1161 |  | 
R464 | 平均入射光電子数1pe以下 | 2×107
今回の設定
低頻度照射（10Hz）で出力の安定を確認した後、高頻度照射（0.2MHz)に切り替え、分解能の測定を行った

## Slide 13: 時間分解能：セットアップ
R7761,H1161はCDF実験と同等の条件に設定
  光量1000個程度
  増倍率105
レーザーは時間分解能測定、LEDはダメージを与えるために用いた
LED
（0.2MHz）
laser
(20Hz)
LED
(5Hz)
laser
(5Hz)
高頻度
低頻度
真上からレーザーを照射
λ= 410 nm
シンチレータ
N.D.フィルター
暗室内
R7761（TOF 用）
H1161
（参照用）
R464
（光量のモニター）
R7761（TOF 用）
LED
div
PC
ADC
TDC
Discri

## Slide 14: 時間分解能：光量モニターの測定結果
光量モニターの方法
  平均入射香料を1pe以下に設定
  増倍率変動の影響を受けない
光量モニターの結果
12000時間で±20％のゆらぎ
⇒モニター結果で入射光量補正を行う

## Slide 15: 時間分解能：出力電荷の測定結果
レーザーでの測定結果
  光量モニターの結果に基づき、入射光量による補正を行った
  低頻度照射時には出力は安定していた
  高頻度照射時の出力の減少が2週間で20～50％
  ↑ 光電子増倍管１０本の測定（長期測定１）においても初回に同程度の減少
  高頻度照射後、低頻度に戻すと出力の回復が見られた。
→出力低下に伴い、時間分解能の劣化が生じているかを調べる。

## Slide 16: 時間分解能：time walk 補正
光電子増倍管からの出力の到達時間は、出力の大きさに依存している。
signal timing ∝1/Q
→各イベントごとの信号到達時間お波高依存性をなくすために、補正をおこなう。
1)補正前のTDC分布
時間分解能は210ps
2)TDCとADCの相関図
赤線でフィットを行った
3)補正後のTDCとADCの相関図
ADCの依存性をなくした
4)補正後のTDC分布
時間分解能は78ps

## Slide 17: 時間分解能：時間分解能の測定
時間分解能のゆらぎは入射光量のゆらぎの影響が見られる。
→高頻度照射によって出力が減少しても光電子増倍管の時間分解能の劣化は生じない
光量モニターの結果

## Slide 18: まとめ
長期測定１：出力電荷の変動
  CDF実験環境を再現し、TOF測定器用光電子増倍管の出力電荷の変動の測定を行った。
  出力電荷の測定では20000時間あまり高頻度照射（0.5MHz, 0.2MHz）と低頻度照射(10Hz)を繰り返し、変動を測定した。
  その結果、高頻度では出力は最大50％程度低下し、低頻度では90～100％回復することが分かった
  テストした5つの条件の違いによる変動の違いは見られなかった
長期測定２：時間分解能の測定
  時間分解能の測定では、出力電荷の減少に伴い、分解能の劣化が起こるか約1200時間測定した。
  その結果要求された性能（100ps）を満たす、80ps程度の分解能が得られることが分かった。
  出力低下の原因はダイノードやアノードによるものと示唆される

## Slide 19: おわり

## Slide 20: バックアップ

## Slide 21: 実際CDFで
縦軸 : 出力の逆数に相当する量
Gate の width を変えた
Average over 432 channels
20 % loss over 1year
Attenuation length はほぼ変化していない？
ADC for 1 MIP