## Slide 1: APDによるカロリメーターの読み出し
Introduction
シンチレーティングファイバー用APDの開発
APDのカロリメーターへの応用
福井大学 吉田拓生、岩瀬俊高、今井大輔
科研費特定領域研究「質量起源と超対称性物理」
第3回研究会 2005年3月7‐8日
（APD：アバランシェ・フォトダイオード）

## Slide 2
サンプリングカロリメーター：
鉛や鉄などの重い物体中で発生するカスケードシャワーを利用する
電子、γ線
電磁カロリメーター
鉛とプラスチックシンレーター
のサンドイッチ構造
ハドロンカロリメーター
鉄または鉛とプラスチックシンチレーター
のサンドイッチ構造
電磁シャワー
（電子とγ線のみ）
ハドロンシャワー
（主に中間子、電子、γ線）
カロリメーター：粒子のエネルギー測定、粒子の種類の識別
入射粒子のエネルギーを全て吸収し、
その内の一部（シンチレーター中での電離損失分＝シンチレーターの発光量）
を測定
入射粒子のエネルギーに比例
Introduction
ハドロン

## Slide 3: シンチレーティングタイル・ファイバー型カロリメーター
鉛
プラスチックシンチレーターのタイル
（シンチレーティングタイル）
入射粒子
区分けされたタイルの光を
別々に読み出す必要あり。
タイルに波長変換材（WLS）でできた光ファイバー
を埋め込んで、光を外に引き出す
シンチレーティングタイル
光電子増倍管
光電子増倍管の代わりに、APDを試してみよう
APD
WLSファイバー
受光素子

## Slide 4: APDの長所・短所
長所：
量子効率（光電効果で電子をたたき出す確率）が大きい ～90％
受光面が小さく（1～5 mm）、コンパクト
磁場中でもOK
応答が速い（～1ns）
短所：
光電子増倍率(Gain)が低い（～100倍＠室温）
このため、S/N比が良くない
APDを冷却することで解決！

## Slide 5
APDの動作原理と特徴
信号
ホール
電子
光電効果で
光電子をたたき出す
アバランシェ領域で
光電子を増倍
正電圧
（逆バイアス電圧）
n型
p型
空乏層
アンプ
光子
受光面
APDを冷却すると、
１．pn接合面で、価電子帯から伝導体へ拡散する熱電子の数が減る
↓
暗電流が減少し、それに伴うショットノイズが減る
２．アバランシェ領域で、シリコンの結晶格子振動が弱まる
↓
電子の移動を阻害するフォノンの数が減り、光電子増倍率(Gain)が増大
これらの効果により、S/Nが良くなる
空乏層
p層
n層
価電子帯
伝導帯
バンド
ギャップ
Eg
入射光子

## Slide 6
荷電粒子
可視光
クラッド
コア
紫外線
シンチレーティング・ファイバー(3HF型Sci-Fi)
Sci-Fiの配列
荷電粒子
シンチレーティングファイバー用APDの開発
母材：ポリスチレン
蛍光材：
p-terphenyl 1%
3-hydroxyflavone（3HF） 1500ppm

## Slide 7
アバランシェフォトダイオード（APD)
浜松ホトニクス
短波長用APD S5343
APDアレイ SPL2368
（Sci-Fi用特別仕様、16 channel）
受光面
1 mmφ
受光面：1 mmφ
（1.5 mmφのアレイも作製、SPL2367 ）
APDの量子効率 vs. 波長

## Slide 8: APD冷却の効果
暗電流 (nA)
Gain（光電子増倍率）
バイアス電圧（V）
APD：S5343
（浜松ホトニクス）
-50℃
+28℃

## Slide 9: APDテスト実験の配置
Charge amplifier
Gain：30 mV/fC
コリメーター
1mm
シンチレーティングファイバー（Sci-Fi）
クラレMulticlad 3HF Sci-Fi
外径：0.75mm、コア径：0.66mm
長さ：3m
バイアス
反射板（アルミ蒸着ポリエステルフィルム）
90Srβ線源
トリガー
カウンター
3m長Sci-Fi
真空容器
APD
S5343
水冷式放熱板（銅）
冷却用ペルチエ素子
APDホルダー（銅）
プリアンプ
HIC-1576
コリメーター
ペルチエ素子で－50℃
まで冷却可能

## Slide 10: Sci-Fiの発光量
トリガーした90Srβ線は
Minimum Ionizing Particle（MIP）と等価
APDからの距離 x （m）
平均光電子数
反射板あり
反射板なし
反射板（アルミ蒸着ポリエステルフィルム）
反射率70%
β線
APD
3m長Sci-Fi
コア径0.66mm
x

## Slide 11: 信号の温度変化（照射位置：ＡＰＤから2.37m、平均光電子数：19個）
ノイズ（ショットノイズ、プリアンプノイズ）
しきい値
信号
APDの温度 +28℃
バイアスVB = 151.4 V
暗電流ID = 2.1 nA
Gain M = 115
-20℃
VB = 145.5 V
ID = 0.6 nA
M = 200
-50℃
VB = 142.0 V
ID = 0.6 nA
M = 520
プリアンプ出力波高（mV）
Number of Events
プリアンプの出力信号
APDの温度+28℃
-20℃
-50℃

## Slide 12: 検出効率とAPDの温度
照射位置：APDから2.37mの位置
平均光電子数：19個
-50℃
-40℃
-20℃
0℃
+12℃
+28℃
バイアス電圧（V）
検出効率（％）

## Slide 13: 宇宙線μ粒子の飛跡検出（Sci-Fi ＋ APDアレイ）
Fiber番号
0.4
0.3
0.2
0.4
0.0
0.1
0.5
0.3
0.1
0.2
0.0
0.4
0.1
0.3
0.2
0.0
4
2
8
10
6
12
14
16
プリアンプ出力パルス波高値（Ｖ）
Layer -1
Layer –2
Layer -3
検出効率 ＝ 97％
-50℃に冷却
Layer -1
Layer -2
Layer -3
Fiber-1
16
16
16
1
1
トリガーカウンター
μ粒子
トリガーカウンター
Sci-Fiの
コア径0.66mm
Hamamatsu SPL2368
受光面：1.0mmφ
ピッチ：1.6mm

## Slide 14: APDのカロリメーターへの応用
T. Suzuki et al., NIM A432 (1999) 48より
8mm厚鉛 と 2mm厚シンチレーターの組み合わせで
電磁シャワーに対して：
サンプリングのゆらぎ～21％
シャワー自体のゆらぎ～0％
受光素子（光電子増倍管）の光電子数のゆらぎ～11％
カロリメーターのエネルギー分解能の例

## Slide 15: 受光素子による影響
Q：量子効率
受光素子の光電子増倍率（Gain） = M
F：過剰雑音係数
（Excess Noise Factor）
Gain M 自体のゆらぎ
光電子増倍管：Q=0.2、 F=1.2
APD：Q=0.9、 F=M 0.28 = 3.0 @ M=50、 5.4 @ M=400
4.5倍
2.5倍
4.5倍
入射光子数 Np

## Slide 16: APDアレイによるシンチレーティングタイル・ファイバーの読み出し
APD
真空容器
APDホルダー（銅）
水冷式放熱板
冷却用ペルチエ素子
バイアス電圧
プリアンプ
シンチレーティングタイルBC-412
100mm×100mm×4mm厚
（白色ポリエステルフィルム
で包む）
WLS-Fiber
クラレY-8 （1mmφ）
2回巻き、
端面に反射板
MIP（宇宙線μ粒子）
トリガーカウンター
APDアレイ Hamamatsu SPL2367
受光面：1.5mmφ、ピッチ：2.2mm

## Slide 17: シンチレーティングタイル、WLSファイバーの吸収/発光スペクトル
WLS-Fiber
Y-11発光
WLS-Fiber
Y-11吸収
シンチ・タイル
BC-408発光
光電子増倍管
（Green Extended）
の量子効率
光電子増倍管に適した組合せ
シンチ・タイル
BC-412発光
WLS-Fiber
Y-8吸収
WLS-Fiber
Y-8発光
量子効率
APDに適した組合せ
SPL2367

## Slide 18: MIPの信号（波高分布）
APDの温度：室温（22℃）
Pedestal = ノイズ分布（ショットノイズ、プリアンプノイズ）
MIPの信号
Bias 160.9 V → 光電子増倍率M～310
平均光電子数 Npe～90個
過剰雑音係数
F～5.0 （～M 0.28）
ADC Channel
Number of Events

## Slide 19: 今後の進め方
シンチレーティングタイルの読み出し実験（MIPの信号などを用いて）
・ APDを用いる場合の最適条件（最適温度、最適Gainなど）を見出す
・ 光電子増倍管とAPDの比較
大面積APDの開発・テスト（～5mmまで可能）
・ シャワーの進行方向の複数のタイルをまとめて読み出すときに便利
・ CERN CMSの鉛ガラスカロリメーター用 5mm×5mm APDなども試す
カロリメーターの雛形を作製し、APDによる読み出し実験

## Slide 20: 以下のページは、予備のスライド

## Slide 21: シミュレーションによるβ線とMinimum Ionizing Particle（MIP）の比較
Triggering -particles
560 MeV/c + (MIP)
Sci-Fiのコア中での電離損失（keV）
Number of Events
GEANT3によるシミュレーション
平均：113 keV
σ：29 keV
平均：110 keV
σ：27 keV

## Slide 22: IDEAS社製プリアンプ VA32C （32チャネル）
Gain：130 mV/fC