## Slide 1: ニュートリノ崩壊光子検出器較正用 光学系の設計と評価
福井大工­, 中部大工A, 福井大遠赤セB, 筑波大数理C
若林凜, 鈴木健吾, 浅胡武志, 竹下 勉, 木村碧海, 吉田拓生, 岡島茂樹A,
中山和也A,古屋 岳B, 金信弘C, 武内勇司C, 飯田崇史C,
他COBAND実験メンバー
2019/12/07(土) 日本物理学会北陸支部定例学術講演会
富山県立大学射水キャンパス D-p02

## Slide 2
ニュートリノ崩壊現象
τ, μ
γ (ニュートリノ崩壊光子)
・ニュートリノ崩壊光子の予想エネルギー
・ニュートリノ質量二乗差
ニュートリノ崩壊光子の波長は
の遠赤外領域に存在する。
 |  |  |  | 波長
0 | 8.7 | 51 | 25 | 50
50 | 51 | 72 | 18 | 70
70 | 71 | 87 | 14 | 84
0 | 8.7 | 51 | 25 | 50
50 | 51 | 72 | 18 | 70
70 | 71 | 87 | 14 | 84
ニュートリノの「質量」によって、質量固有状態 を持つに分類可能
ニュートリノ崩壊とは、ニュートリノ
が重い質量状態から軽い質量状態と
光子に崩壊する現象
・宇宙の密度ゆらぎの観測結果など
から95％の信頼度で
を満たす。

## Slide 3
ＳＴＪ検出器
ニュートリノ崩壊光子のような超低エネルギーの光子を精度良く検出し、そのエネルギーを高い精度で測定できる検出器として 超伝導トンネル接合素子( Superconducting Tunnel Junction : STJ )検出器に着目した。
Nb-Al STJ
しかし、開発中のため性能評価が必要
ニュートリノ崩壊光子（波長）
信号となる
電子（準粒子）となる
超伝導膜
100～200 nm厚
絶縁膜
1～2 nm厚
超伝導膜
100～200 nm厚
クーパー対を破壊
ニュートリノ崩壊光子と同じエネルギー領域、波長領域の光源で実験

## Slide 4
遠赤外分子レーザー装置
STJ検出器の性能評価に用いる光源として
遠赤外領域開発センターのレーザー励起の遠赤外分子レーザー装置を用いた。
このレーザー装置は発振するレーザーがガウスビームである。
試料ガスをレーザーで励起させ、波長がの
連続波のレーザーを発振させられる。
試料ガスを変更することで単色発振線約70本の中から任意
のものを照射できる。
また、予想されるニュートリノ崩壊光子の波長
をカバーしている。
発振確認済み波長の遠赤外レーザー
レーザー
遠赤外分子レーザー
試料ガス | 波長 [μm] | エネルギー | 出力 [mW]
CD3OH | 41.4 | 30.0 | 11
 | 43.7 | 28.4 | 9.4
CD3OH | 52.9 | 23.5 | 9.2
CH3OD | 57.2 | 21.7 | 72
CH3OH | 70.5 | 17.6 | 23
CH3OH | 77.3 | 16.1 | 2.8
 | 86.2 | 14.4 | －
CD3OH | 86.4 | 14.4 | 6.8
CH3OD | 103.1 | 12.1 | 22
CH3OH | 118.8 | 10.5 | 75
試料ガス | 波長 [μm] |  | 出力 [mW]
CD3OH | 41.4 | 30.0 | 11
 | 43.7 | 28.4 | 9.4
CD3OH | 52.9 | 23.5 | 9.2
CH3OD | 57.2 | 21.7 | 72
CH3OH | 70.5 | 17.6 | 23
CH3OH | 77.3 | 16.1 | 2.8
 | 86.2 | 14.4 | －
CD3OH | 86.4 | 14.4 | 6.8
CH3OD | 103.1 | 12.1 | 22
CH3OH | 118.8 | 10.5 | 75

## Slide 5: ガウスビーム
レーザー光は、光の伝播方向にエネルギーが集中する指向性の強いビーム状の電磁波である。そのようなレーザーの中でも、光軸に対して垂直な面での強度分布がガウス分布に近いビームをガウスビームと呼ぶ。
ウエスト半径
=3.43mm
ビーム強度
：ビーム半径
レーザー装置
ガウスビームの波面
ビーム拡がり角
軸：ビーム軸
ビーム半径
ビーム軸からの距離
ガウスビームはエネルギーが伝送軸付近に集中したビーム
ガウスビームの伝播式
ビーム半径Ｗ(z) ビーム拡がり角

## Slide 6: 回転ミラー
STJ検出器の性能評価を行うためには光信号に対する応答を調べることが必要
→連続波の遠赤外分子レーザーのパルス化が必要
STJ検出器の応答速度に合わせて
数にする必要がある。
本実験では、回転ミラーを用いた
連続波のレーザーのパルス化を検討。
回転ミラー
3371rpm(353rad/s)
STJ検出器の応答
光軸上で回転ミラーを縦方向に回転させることにより、レーザーの反射波が
ピンホールに不連続に照射され、パルス化できる。

## Slide 7: 本研究の目的
パルス幅を小さくするには
・ビームスポットをより小さくする
・回転ミラーからピンホールまでの距離を長くする
STJ検出器の応答速度に合わせたパルス化が出来るよう、光学系の
シミュレーションを２つのソフトを用いて行っていく。
回転ミラーを用いてのパルス時間幅は、下の式で求められる。
例として、先ほどの光学系での値を代入すると
となり、STJ検出器の応答速度を満たす。

## Slide 8: ABCD行列を用いたビーム伝搬シミュレーション概要
ABCDシミュレーションとは
光源を原点とし、ガウスビームが伝搬した
位置に応じてABCD行列を用いて幾何学的に
ガウスビームのビーム直径を算出すること
ができる。
集光位置がすぐにわかる。簡単！
軸外しの設計は行えない。
（反射して軸の向きが変わる光学系）
ABCD行列
光線のｚ軸からの高さ
光線の勾配 薄肉レンズの場合
軸外しじゃ
ない光学系
集光点
集光点
軸外しの光学系
凹面鏡

## Slide 9: CODE Vを用いたビーム伝搬シミュレーション概要
CODE Vとは
Synopsys社製の光学系の設計や評価を行えるプログラムである。
波動光学的に電磁波の伝搬の追跡が可能。
軸外しの光学系を設計可能。
集光位置を見つけるのに時間と手間がかかる！
CODE V で描画した光学系
CODE V でシミュレートした
集光点でのビームプロファイル
集光点
ビームの射出口
ガウスビーム入射
反射
凹面鏡

## Slide 10: シミュレーションの簡易化
CODE Vでの詳細な解析を行わなくても、軸外しの光学系を
ABCD行列方式でシミュレーション出来ないか考えた。
光学系を凹面鏡、凸面鏡、などのパーツごとに分け、
２つのシミュレーションソフトで解析、比較する。
ABCD行列方式で、反射鏡の焦点距離を入射角ごとに変化
させることで、軸外しのシミュレーションを行えるので
はないかと考えた。

## Slide 11: 凹面鏡を用いた光学系シミュレーション
ガウスビーム入射（波長 57.2μm）
（ビームウェスト 3.43mm）
反射
ビームの射出口から凹面鏡までの距離 z =900 mm
水平方向の入射角10°
凹面鏡の直径 152.4mm
凹面鏡の焦点距離 f=304.8mm
集光点でのビームプロファイル
CODE V でシミュレーションを行い、ビームの集光点の距離zを調べた。
集光点
ビームの射出口 z＝0 mm
ビーム半径の水平方向が最も小さくなる距離(水平方向の集光点) z = 1270.6mm
ビーム半径の鉛直方向が最も小さくなる距離(鉛直方向の集光点) z = 1286.6mm
水平方向の集光点 z = 1276.6mm
鉛直方向の集光点 z = 1276.6mm
ABCD行列方式でもシミュレーションを行い、
ビームの集光点の距離zを調べた。
ABCD行列方式では
軸外しのシミュレ
ーションができな
いため差が生じた。

## Slide 12: ABCD行列での水平方向の集光点のシミュレーション
焦点距離ｆをABCD行列方式で変化させ、CODE Vで導き出した集光点と一致させた。
ビーム半径の水平方向が最も小さ
くなる位置、つまりは水平方向の
集光点では右の表のようになった。
入射角θ（°） | ABCD行列方式での焦点距離ｆ’(mm) | CODE Vでの集光位置 |  | ABCD行列方式での 集光位置 | 
 |  |  |  | 距離 z(mm) | ビーム 半径(mm)
 |  | 距離 z(mm) | ビーム 半径(mm) |  | 
0 | 304.8 | 1276.6 | 1.19 | 1276.6 | 1.19
5 | 303 | 1274.9 | 1.18 | 1274.9 | 1.18
10 | 300 | 1270.6 | 1.17 | 1270.6 | 1.17
15 | 294 | 1260.6 | 1.14 | 1260.6 | 1.14
20 | 285 | 1248.7 | 1.10 | 1248.7 | 1.10
30 | 264 | 1216.8 | 0.999 | 1216.8 | 0.999
ABCD行列方式で変化させた焦点距離ｆ’をグラフにプロットした。
これにフィットする関数を調べたところ、
焦点距離ｆ×cosθ
であることがわかった。
Chart: 入射角θ（°）
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30
CODEVの集光位置と 一致する焦点距離 | 304.8 | 303 | 300 | 294 | 285 | 264
304.8×cosθ | 304.8 | 304.7536 | 304.6143 | 304.3823 | 304.0576 | 303.6402 | 303.1304 | 302.5282 | 301.8339 | 301.0476 | 300.1697 | 299.2003 | 298.1398 | 296.9885 | 295.7467 | 294.4148 | 292.9933 | 291.4825 | 289.8829 | 288.195 | 286.4194 | 284.5565 | 282.6069 | 280.5713 | 278.4502 | 276.2443 | 273.9542 | 271.5807 | 269.1245 | 266.5863 | 263.9669

## Slide 13: ABCD行列での鉛直方向の集光点のシミュレーション
焦点距離ｆをABCD行列方式で変化させ、CODE Vで導き出した集光点と一致させた。
ビーム半径の鉛直方向が最も小さ
くなる位置、つまりは鉛直方向の
集光点では右の表のようになった。
入射角θ（°） | ABCD行列方式での焦点距離ｆ’(mm) | CODE Vでの集光位置 |  | ABCD行列方式での 集光位置 | 
 |  | 距離 z(mm) | ビーム 半径(mm) | 距離 z(mm) | ビーム 半径(mm)
0 | 304.8 | 1276.6 | 1.19 | 1276.6 | 1.19
5 | 304.8 | 1276.6 | 1.19 | 1276.6 | 1.19
10 | 310 | 1286.6 | 1.21 | 1286.6 | 1.21
15 | 317 | 1296.6 | 1.24 | 1296.6 | 1.24
20 | 325 | 1306.6 | 1.29 | 1306.6 | 1.29
30 | 351 | 1346.6 | 1.42 | 1346.6 | 1.42
ABCD行列方式で変化させた焦点距離ｆ’をグラフにプロットした。
これにフィットする関数を調べたところ、
焦点距離ｆ÷cosθ
であることがわかった。
Chart: 入射角θ（°）
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30
CODEVの集光位置と 一致する焦点距離 | 304.8 | 304.8 | 310 | 317 | 325 | 351
304.8/cosθ | 304.8 | 304.8464 | 304.9858 | 305.2183 | 305.5442 | 305.9642 | 306.4788 | 307.0889 | 307.7953 | 308.5991 | 309.5018 | 310.5045 | 311.609 | 312.817 | 314.1305 | 315.5515 | 317.0825 | 318.726 | 320.4847 | 322.3617 | 324.3602 | 326.4836 | 328.7359 | 331.121 | 333.6433 | 336.3076 | 339.1189 | 342.0826 | 345.2047 | 348.4914 | 351.9496

## Slide 14: CODE Vでの凸面鏡のシミュレーション
凸面鏡の角度θ＝10°のときのCODE Vによるシミュレーション
ガウスビーム入射 波長 57.2μm
ビーム半径 3.43mm
反射
凸面鏡の直径 50mm
凸面鏡の焦点距離 50mm
ビームの射出口から凸面鏡
までの距離 z =900 mm
ビームの射出口から測定位置
までの距離 z =1200mm
ビームの射出口から距離 z =1200mmの
位置(測定位置)のビームプロファイル
測定位置は距離ｚ＝1200mmの位置での、
ビーム半径を測定した。
測定位置
ビームの射出口

## Slide 15: 水平方向のシミュレーション
入射角θ(°) | ビーム半径(mm)
0 | 41.3
5 | 41.4
10 | 44.1
15 | 51.4
CODE Vを用いてシミュレーションを行い、z =1200mmの位置での水平方向のビーム半径の角度変化を表にした。
Chart: 入射角θ(°)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ABCD行列方式で変化させた焦点距離f' | 50 | 49.94 | 49.9 | 49.85 | 49.8 | 49.72 | 49.54 | 49.15 | 48.47 | 47.43 | 46.09 | 44.53 | 42.88 | 41.29 | 39.84 | 38.56
入射角θ(°) | 焦点距離f’(mm) | ビーム半径(mm)
0 | 50 | 41.3
5 | 49.7 | 41.4
10 | 46.1 | 44.1
15 | 38.6 | 51.4
次に、CODE Vを用いて求めたビーム半径と一致するように、ABCD行列方式を用いて焦点距離fを変化させて表とグラフにした。
近似曲線
入射角とともに大きく変化したが、どのような関数で表せるかはまだわかっていない。

## Slide 16: 鉛直方向のシミュレーション
CODE Vを用いてシミュレーションを行い、z =1200mmの位置での鉛直方向のビーム半径の角度変化を表にした。
次に、CODE Vを用いて求めたビーム半径と一致するように、ABCD行列方式を用いて焦点距離fを変化させて表とグラフにした。
水平方向の結果に比べると変化がかなり小さく、実際の焦点距離を用いてABCD行列方式のシミュレーションを行えるのではないかと考えられる。
Chart: 入射角θ(°)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ABCD行列方式で変化させた焦点距離f' | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.1 | 50.1 | 50.2 | 50.4 | 50.5 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 50.2 | 50 | 49.8 | 49.7
f' =50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
入射角θ(°) | ビーム半径(mm)
0 | 41.3
5 | 41.1
10 | 40.9
15 | 41.5
入射角θ(°) | 焦点距離f’(mm) | ビーム半径(mm)
0 | 50 | 41.3
5 | 50.1 | 41.1
10 | 50.5 | 40.9
15 | 49.7 | 41.5

## Slide 17: まとめと今後の課題
まとめ
・凹面鏡においては、水平方向では実際の焦点距離にcosθをかける
ことで、鉛直方向では、焦点距離をcosθでわることで、ABCD行列
方式でも軸外しのシミュレーションを行えることがわかった。
・凸面鏡では、鉛直方向は、実際の焦点距離を用いてABCD行列方式の
シミュレーションを行えると考えられる。水平方向は目下検討中。
今後の課題
凹面鏡と凸面鏡を組み合わせた複合型の軸外し光学系でも、
このＡＢＣＤ行列方式のシミュレーションが使えるのか検証していく。

## Slide 18
予備スライド

## Slide 19
COBAND実験
宇宙背景ニュートリノ
ビッグバンの１秒後に自由になり，現在の宇宙空間に1.9Kの温度
で一様に1cm3あたり110個存在する。
COBAND実験(Cosmic Background Neutrino Decay Search)とは、未だ値の判明
していないニュートリノの質量を決定することをを目的として、宇宙背景放射
と同様に宇宙初期に生成され，宇宙空間に一様に存在すると予言されている
「宇宙背景ニュートリノ」の崩壊探索を行う計画である。
 | 第１世代 | 第２世代 | 第３世代
クォーク | アップ u | チャーム c | トップ t
 | ダウン d | ストレンジ s | ボトム b
レプトン | 電子 ニュートリノ | ミュー ニュートリノ | タウ ニュートリノ
 | 電子 | ミューオン | タウ
 | 第１世代 | 第２世代 | 第３世代
クォーク | アップ u | チャーム c | トップ t
 | ダウン d | ストレンジ s | ボトム b
レプトン |  |  | 
ニュートリノ
・フェルミ統計に従う素粒子
・他の物質と相互作用をしな
いため検出が難しい
・三種類のフレーバーが存在
する(電子、ミュー、タウ)

## Slide 20: ニュートリノ崩壊光子、宇宙背景放射（ＣＩＢ）、プランク放射のエネルギースペクトルをシミュレーション
宇宙背景放射
ニュートリノ崩壊光子
1K
3K
5K
7K
容器温度：10K
300mK
プランク放射
Ref. Physics Procedia, Volume 37, 2012, Pages 667-674
ニュートリノ崩壊光子のエネルギースペクトル
AKARIの観測結果から予測
観測時間 | 189日
検出器のサイズ | 経口20cm
検出器の視野角 | 0.5°
検出器の分解能 | Hf-STJを想定(1.7%)
STJのサイズ | 100µm×100µm
観測条件

## Slide 21: 平行光線
304.8mm
拡大表示したところ、平行光線の焦点の計算値とのズレはほぼなく、0.3～0.4mm
ほどであったため、シミュレーションに問題がないものとして続ける。
平行光線を当てたときのCODE Vによるシミュレーション
平行光線の平面図
平行光線の集光位置での平面図

## Slide 22: 凹面鏡の角度θ＝0°のときのシミュレーション
ガウスビーム入射 波長 57.2μm
ビーム半径 3.43mm
反射
集光位置
ビームの射出口から凹面鏡までの距離 900 mm
ABCD行列を用いたときの、凹面鏡に反射した
ガウスビームが最も収束したのは凹面鏡から
376.6mm離れたところで、そのビームの半径は
1.19mmであった。
凹面鏡の焦点距離 304.8mm
凹面鏡の直径 152.4mm
Chart: 凹面鏡の角度0°のX方向のビーム半径
| 256.60000000000002 | 266.60000000000002 | 276.60000000000002 | 286.60000000000002 | 296.60000000000002 | 306.60000000000002 | 316.60000000000002 | 326.60000000000002 | 336.6 | 346.6 | 356.6 | 366.6 | 376.6 | 386.6 | 396.6 | 406.6 | 416.6 | 426.6 | 436.6 | 446.6 | 456.6 | 466.6 | 476.6 | 486.6 | 496.6
 | 2.1857 | 2.0592 | 1.937 | 1.8183 | 1.7056 | 1.6 | 1.5015 | 1.4137 | 1.3369 | 1.2743 | 1.2276 | 1.1993 | 1.1902 | 1.1998 | 1.2291 | 1.2765 | 1.3394 | 1.416 | 1.5046 | 1.6029 | 1.7092 | 1.8221 | 1.9408 | 2.0635 | 2.1902
Chart: 凹面鏡の角度0°のY方向のビーム半径
| 256.60000000000002 | 266.60000000000002 | 276.60000000000002 | 286.60000000000002 | 296.60000000000002 | 306.60000000000002 | 316.60000000000002 | 326.60000000000002 | 336.6 | 346.6 | 356.6 | 366.6 | 376.6 | 386.6 | 396.6 | 406.6 | 416.6 | 426.6 | 436.6 | 446.6 | 456.6 | 466.6 | 476.6 | 486.6 | 496.6
 | 2.1857 | 2.0592 | 1.937 | 1.8183 | 1.7056 | 1.6 | 1.5015 | 1.4137 | 1.3369 | 1.2743 | 1.2276 | 1.1993 | 1.1902 | 1.1998 | 1.2291 | 1.2765 | 1.3394 | 1.416 | 1.5046 | 1.6029 | 1.7092 | 1.8221 | 1.9408 | 2.0635 | 2.1902
X、Y方向ともに、CODE VとABCD行列で求めたビーム半径が最小となる
レンズの距離にズレは生じなかった。

## Slide 23: 回転ミラーを用いた光学系
遠赤外分子レーザーに左図のよう
な先行研究の光学系を設置し、
測定を行う。
STJ検出器は自由に使用できない。
焦電検出器
赤外線が照射または遮断された瞬間にのみ、その赤外線の強度に比例する大きさの信号を出力する熱型検出器
STJ検出器の応答速度に合わせたパルス化が出来るよう、光学系の
シミュレーションを２つのソフトを用いて行っていく。