## Slide 1: 超伝導検出器と SOI 極低温アンプ
2016年3月2日 /光量子計測器ワークショップ
＠筑波大学総合研究棟
武内勇司 (筑波大 数理物質融合科学センター)
on behalf of Neutrino Decay Collaboration
S. H. Kim, K. Takemasa, K. Kiuchi, K. Nagata, K. Kasahara, K. Moriuchi, R. Senzaki, S. Murakami, S. Yagi (U. Tsukuba), S. Matsuura (Kwansei Gakuin U.), H. Ikeda, T. Wada, K. Nagase (JAXA/ISAS), H. Ishino, A. Kibayashi (Okayama U.), S. Mima (RIKEN), T. Yoshida, R. Hirose, Y. Kato, C. Asano, T. Nakamura (U. Fukui), Y. Kato (Kinki U.), Y. Arai, M. Hazumi, I. Kurachi (KEK), S. Shiki, M. Ukibe, G. Fujii, M. Ohkubo (AIST), E. Ramberg, J. H. Yoo, M. Kozlovsky, P. Rubinov, D. Sergatskov (FNAL), S. B. Kim (Seoul National U.) and S. Kawahito (Shizuoka U.)

## Slide 2: Superconducting Tunnel Junction (STJ)
接合面を挟んで電位差(|V|<2)を印加.
超伝導体に吸収された光子のエネルギーにより複数のクーパー対が解離(励起)し，生成された準粒子によって，エネルギーに比例したトンネル電流が発生．
Superconductor / Insulator /Superconductor Josephson junction device
Δ: Superconducting gap energy
2
E
Ns(E)
Superconductor
Superconductor
Insulator
Insulator
Superconductor
100m
300nm
超伝導ギャップ(Δ)は遠赤外フォトンのエネルギーよりもずっと小さい  原理的には，遠赤外域一光子を検出可能
~s 程度の比較的高速なパルス応答(Nbの場合)  光子計数することでS/Nの著しい向上

## Slide 3: STJ I-V 特性
STJの電圧ー電流特性(I-Vカーブ)
V=0においてクーパー対のトンネル電流(直流ジョセフソン電流) , |V|>2 の領域で準粒子の電流(通常の抵抗)が見られる
ジョセフソン電流は，磁場を印加することで抑制する．
Leak current
B field
光入射の場合

## Slide 4: 宇宙背景ニュートリノ崩壊探索への応用
 distribution in
Two body decay
dN/d(a.u.)
[m]
100
500
10
Red Shift effect
Sharp Edge with 1.9K smearing
in the 3 rest frame
宇宙背景ニュートリノ(CB)におけるニュートリノ崩壊
  標準模型を超えるニュートリノの異常磁気能率の探索
  宇宙背景ニュートリノの直接観測
  ニュートリノ質量の絶対値の決定
標準模型による寿命予言値：
測定による寿命下限値：

## Slide 5
ニュートリノ寿命測定感度1014年を目指したロケット実験
  高度200~300km にて200秒の測定
    主鏡直径15cm ，焦点距離1m の望遠鏡
    光学系は全て1.8K程度に冷却
  焦点位置に=40-80m (16-31meV) をカバーする回折格子と 50(波長方向) x 8(空間方向) ピクセル配列の遠赤外光検出器(Nb/Al-STJ)
  各々のNb/Al-STJ ピクセルで波長ごと()の光子計数
  1ピクセル当たりの受光面積は100mx100m (視野角100rad x 100rad)
Nb/Al-STJ array
8 rows
50 columns

## Slide 6: CBニュートリノ崩壊光探索ロケット実験における検出器要求
Telescope parameters
Main mirror
  D=15cm, F=1m
detector
  波長0.8m あたり
  100m x 100m x 8 pixels
  視野角 : 8 x 10-8 sr
CMB
ISD
SL
DGL
CB decay
wavelength [m]
Surface brightness I [MJy/sr]
Zodiacal Emission
Zodiacal Light
Integrated flux from galaxy counts
ニュートリノ崩壊(, yrs): =25kJy/sr
  3.3 x 10-20 W / 8pixels @ =50m
黄道光8MJy/srのもと200sec の測定でこれを検出
 検出器性能として1pixel当りNEP < が必要 (量子効率100%として)
CIB summary from Matsuura et al.(2011)

## Slide 7: CBニュートリノ崩壊光検出に要求される検出器NEP
検出器視野角
望遠鏡主鏡: D=15cm, F=1m
波長0.8m (=c/50m-c/50.8m=94GHz)あたり
  100m x 100m x 8 pixels  視野角 : 8 x 10-8 sr
以下量子効率を100%として
ニュートリノ崩壊光 (, yrs): =25kJy/sr @ =50m
黄道光: =8MJy/sr @ =50m
t 時間でFZE を積分した際の揺らぎ
エネルギーのフォトン数揺らぎ起因：
測定時間t，検出器NEP要件を決める不等式
 t>40sec (1), t>200sec (2.2 per =0.8m)
 for t=200sec with 8 pix
 per 1pix

## Slide 8: 産総研 CRAVITY 製 Nb/Al-STJ
Temperature(K)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Leakage
100pA
1nA
10nA
100nA
50m  50m Nb/Al-STJ fabricated in CRAVITY at AIST
Ileak~0.2nA を達成
更に小さな junction size のものでテスト中
0.1nA
M. Ukibe et al., Jpn. J. Appl. Phys. 51, 010115 (2012)
M. Ohkubo et al., IEEE Trans. Appl. Super, 24, 2400208 (2014)
リーク電流のショットノイズ由来のNEPは，リーク電流iL=50pA, 超伝導ギャップエネルギー=0.6meV, トラッピングゲインG=10とすると(量子効率100%，読出し系のノイズを考えなければ)
500pA/DIV
0.2mV/DIV
I
V
T~0.3K
w/ B field

## Slide 9: STJパルス光応答特性
100uV/div
4us/div
T.Okudaira，2015.1.16
可視光(465nm)レーザーパルス応答性(AIST製Nb/Al-STJ 100um角)
STJ 応答信号時定数: 立下り ~1s, 立上り~2s
(もしくは，これより早い)
VIS laser through optical fiber
STJ
V
冷凍機
V0
R0=1M
I
V
STJ I-V curve w/light w/o light
V0=V+R0I
0.4mV
定電流モードの回路(右上)で測定
Nb/Al-STJは，~1s という比較的早い応答速度
光子計数を行えば，実効的なNEPは劇的に改善可能
  但し読出し系の帯域は>1MHzを確保する必要あり
T~300mK

## Slide 10: STJ キャパシタンス測定
STJ
I=I(V)
CSTJ
Current (nA)
Voltage (mV)
0
0.4
-0.4
0
40
-40
緑：実測 (f=2kHz)
黒：シミュレーション
CSTJ=0.9nF, 1.2nF,1.5nF, 1.8nF
STJ は，junction size に比例したキャパシタンス
STJのI-V測定からSTJのキャパシタンスを測定
SIS接合面の面積に比例する成分： ~34fF/m2
100m角のSTJで 0.4nF~0.6nF
20m角のSTJでも 0.03nF~0.05nF
低入力インピーダンスの電荷積分型アンプでの読出しが必要
STJ 等価回路
100mx100m

## Slide 11: 電荷積分アンプ読出しによる 可視光(465nm)パルスに対するNb/Al-STJ 応答
Laser pulse trigger
2V/DIV
40μs/DIV
産総研CRAVITY製100x100m2 Nb/Al-STJ
出力電荷からおよそ10光子検出であると評価された
STJ
T~350m
(3He sorption)
Charge sensitive +
pre-amp.
CSTJ
10M
Shaper
amp.
I=I(V)
Nb/Al-STJ の低入力インピーダンス電荷積分アンプ読出
STJ自体およびSTJ配線は比較的大きな静電容量(pF~nF)を持つ
  低入力インピーダンスの電荷積分型アンプでの読出しが必要
室温に置かれた電荷積分型のアンプでの読出：ノイズ大
一光子検出には，読み出し系のS/N改善が必須
  STJの直近に置ける極低温電荷積分型アンプの開発

## Slide 12: FD-SOI-MOS
低温特性
 性能の劣化はなく、特性変化を考慮すれば極低温でも十分使用できる
閾値電圧の上昇
電流値の増加
3K
room
極低温でも動作可能なトランジスタ
:Fully Depleted - Silicon On Insulator MOSFET
絶縁膜上にMOSFETを形成
寄生容量が小さく、低消費電力
4K以下でも動作

## Slide 13: SOI増幅回路一体型STJ検出器(SOI-STJ)
SOI回路基板上にNb/Al-STJ検出器を直接形成した増幅回路一体型の検出器
SOI-STJの利点
STJ検出器からの配線の引き回しが不要
  良いS/N
  STJアレイ化が容易
  低消費電力

## Slide 14: History of Development of SOI-STJ
via
STJ
capacitor
FET
700 um
640 um
G
D
S
SOI-STJ1号回路図
STJ
C
SOI-STJ2号回路図
D
S
G
SOI-STJ1
p-MOS,n-MOSのみのSOI
STJ/FETの極低温動作確認
STJとSOI電極との接続確認
SOI-STJ2
STJとFETのDC offsetをキャパシタンスで分離
増幅段
バッファ段
IN
OUT
SOI-STJ3
バッファー段の追加

## Slide 15: SOI上にSTJを形成後の特性
Both nMOS and pMOS-FET in FD-SOI wafer on which a STJ is fabricated work fine at temperature down below 1K
  極低温では，スレッショルド電圧のシフト，サブスレッショルド領域のドレイン電流抑制，飽和領域でのドレイン電流の上昇など，特性が変動
Nb/Al-STJ fabricated at KEK on FD-SOI works fine
We are also developing SOI-STJ where STJ is fabricated at CRAVITY
B~150Gauss
2mV/DIV
1mA/DIV
I-V curve of a STJ fabricated at KEK on a FD-SOI wafer
nMOS-FET in FD-SOI wafer on which a STJ is fabricated at KEK
gate-source voltage (V)
drain-source current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-0.2
1pA
1nA
1A
1mA

## Slide 17: SOI-STJ4

## Slide 18: SOI-STJ4

## Slide 19: SOI-STJ4

## Slide 20: SOI-STJ4

## Slide 21
SOI-STJ4

## Slide 22: SOI-STJ5 Pre-amplifier development
STJ に定バイアスを印加するのと同時にSTJに発生した電荷を積分
近赤外一光子検出に最適化した低入力インピーダンス電荷積分型アンプをVDEC* が提供するSPICE simulation で設計中
極低温での SOI MOSFET の振る舞いをシミュレーションに組み込むため KEK や JAXA と共同研究で SPICE用MOSFETパラメータを構築中
  様々なL(チャンネル長：L=0.4~5um)やW(チャンネル幅: W=1~10um)を持ったFETの3Kにおける特性の測定
* VLSI Design and Education Center(VDEC), the U. Tokyo in collaboration with Synopsys, Inc., Cadence Design Systems, Inc., and Mentor Graphics, Inc.
-
+
V=0.4mV
Output
STJ
I=I(V)
CSTJ
500M
1pF
50s
0s
100s
室温でのFET パラメータを仮定したSPICE simulation
入力電荷:2fC
1.3eV(波長1m)の一光子入射相当

## Slide 23: まとめ
遠赤外(50m)の一光子検出が可能な検出器を STJ + SOI の技術を用いて開発中
  光子計数により，実効的にNEP で を目指す
Nb/Al-STJ は，産総研CRAVITY で世界最高水準の低リーク電流のものが得られている(<200pA @ 50m角)
  20μm角，10m角のものもテスト中
  来週に福井大の遠赤外領域開発研究センターにて， 波長50mレーザーのNb/Al-STJへの照射実験を予定
SOIに技術を用いた極低温アンプによる読出し回路を開発中
  SOI アンプ一体型STJの可能性
  SOI-STJ4のアンプ単体の極低温テスト結果は，室温シミュレーションと同等の性能を示した．STJの実際の信号読み出しテスト，ノイズ評価は，これから
  光子計数の利点を最大限に生かす低インプットインピーダンス高速アンプ(帯域>1MHz)設計中
中~遠赤外域の光子計数(現状大面積化は難しい)，極低温SOI回路のアイデア，他応用分野があれば，ぜひご教授ください．

## Slide 24: Backup

## Slide 25: Neutrino
Neutrino has 3 mass generations (1, 2, 3)
Neutrino flavor states (e, , ) are not mass eigenstates
Neutrino flavor oscillates during the flight, and squared mass differences (, ) have been measured, but their absolute masses are not measured yet!
Heavier neutrinos (2, 3) are not stable
  Neutrino can decay through the loop diagrams
  Neutrino mass can be determined from the decay
However, neutrino lifetime is expected to be very long (much longer than the age of universe)
We adopt Cosmic neutrino background (CB) as the neutrino source for neutrino decay search

## Slide 26: Cosmic neutrino background (CB)
CMB
CB (=neutrino decoupling)
The universe is filled with neutrinos.
However, they have not been detected yet!
Density (cm-3)
~1s after the big bang

## Slide 27: Motivation of -decay search in CB
Search for in cosmic neutrino background (CB)
  Search for anomalous magnetic moment of neutrino
  Direct detection of CB
  Determination of neutrino mass:
Aiming at a sensitivity to lifetime for
  Standard Model expectation:
  Experimental lower limit:
  L-R symmetric model (for Dirac neutrino) predicts down to for - mixing angle
LRS: SU(2)LｘSU(2)RｘU(1)B-L
SM: SU(2)Lｘ U(1)Y
Suppressed by and GIM
Only suppressed by L-R mixing ()
1026 enhancement to SM
Magnetic moment term
(need L-R coupling)
PRL 38,(1977)1252, PRD 17(1978)1395

## Slide 28: Photon Energy (Wavelength) in Neutrino Decay
m3=50meV
m1=1meV
m2=8.7meV
E =4.4meV
E =24meV
 distribution in
E =24.8meV
Two body decay
()
()
()
From neutrino oscillation
From Planck+WP+highL+BAO
50meV<<87meV
  14~24meV (51~89m)
dN/d(a.u.)
[m]
100
500
10
Red Shift effect
Sharp Edge with 1.9K smearing
in the 3 rest frame

## Slide 29: CB decay signal and Backgrounds
at λ＝50μm
Zodiacal Emission(ZE)
~ 8 MJy/sr
CIB
~ 0.1-0.5 MJy/sr
~ 0.8MJy/sr
~ 25kJy/sr
Expected spectrum
Surface brightness I [MJy/sr]
CB decay
λ＝50 μm
E=25 meV
Excluded by S.H.Kim et. al 2012
E [meV]
wavelength [m]
CB decay
AKARI
COBE
CMB
ZE
ZL
DGL
ISD
SL
CIB summary from Matsuura et al.(2011)

## Slide 30
Proposed rocket experiment
with a diffraction grating and Nb/Al-STJ array combination
  200-sec measurement at altitude of 200~300km
    Telescope with diameter of 15cm and focal length of 1m
    All optics (mirrors, filters, shutters and grating) will be cooled at ~1.8K
  At the focal point, diffraction grating covering =40-80m (16-31meV) and array of Nb/Al-STJ pixels of 50(in wavelength distribution) x 8(in spatial distribution) are placed
  Each Nb/Al-STJ pixel is used as a single-photon counting detector for FIR photon in ()
  Sensitive area of 100mx100m for each pixel (100rad x 100rad in viewing angle)
Nb/Al-STJ array
8 rows
50 columns

## Slide 31: Expected precision in the spectrum measurement
Telescope parameters
Main mirror
  D=15cm, F=1m
detector
  sensitive area 100mx100m / pixel
  50 x 8 array
CMB
ISD
SL
DGL
CB decay
wavelength [m]
Surface brightness I [MJy/sr]
Zodiacal Emission
Zodiacal Light
  Zodiacal emission 343Hz / pixel
  200sec measurement: 0.55M events / 8 pixels (at )
  0.13% accuracy measurement for each wavelength: =11kJy/sr
Neutrino decay (, yrs): =25kJy/sr
  2.3σ away from statistical fluctuation in ZE measurement
Integrated flux from galaxy counts
 decay with yrs is possible to detect, or set lower limit!

## Slide 32: Sensitivity to neutrino decay
Parameters in the rocket experiment simulation
telescope dia.: 15cm
50-column (: 40m – 80 m)  8-row array
Viewing angle per single pixel: 100rad  100rad
Measurement time: 200 sec.
Photon detection efficiency: 100%
Can set lower limit on 3 lifetime at 4-6  1014 yrs if no neutrino decay observed
If 3 lifetime were 2  1014 yrs, the signal significance is at 5 level

## Slide 33: Energy/Wavelength/Frequency

## Slide 34: STJ back-tunneling effect
Photon
Quasi-particles near the barrier can mediate Cooper pairs, resulting in true signal gain
  Bi-layer fabricated with superconductors of different gaps Nb>Al to enhance quasi-particle density near the barrier
  Nb/Al-STJ Nb(200nm)/Al(10nm)/AlOx/Al(10nm)/Nb(100nm)
Gain: 2～200
Nb
Al
Nb
Al

## Slide 35
STJ energy resolution
Statistical fluctuation in number of quasi-particles  energy resolution
Smaller superconducting gap energy Δ yields better energy resolution
 | Si | Nb | Al | Hf
Tc[K] |  | 9.23 | 1.20 | 0.165
Δ[meV] | 1100 | 1.550 | 0.172 | 0.020
Δ: Superconducting gap energy
F: fano factor
E: Photon energy
Hf
Hf-STJ is not established as a practical photon detector yet
Nq.p.=25meV/1.7Δ=735
  2% energy resolution is achievable if Fano factor <0.3
  for a single-photon
Tc :SC critical temperature
Need ~1/10Tc for practical
operation
Nb
Well-established as Nb/Al-STJ
(back-tunneling gain from Al-layers)
Nq.p.=25meV/1.7Δ=9.5
Poor energy resolution, but a single-photon detection is possible
Notes: 35