## Slide 1: 冷却エレクトロニクス ＳＴＪ読み出し用SOI極低温アンプ
TIAかけはし事業「簡単・便利な超伝導計測」ミニ研究会
2017年1月4日
＠物質・材料研究機構(NIMS)
武内勇司 (筑波大)
on behalf of COBAND collaboration

## Slide 2: CRVAVITY製Nb/Al-STJ
Temperature(K)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Leakage
100pA
1nA
10nA
100nA
Ileak~200pA for 50m sq. STJ, and achieved 50pA for 20m sq.
=0.6meV, Al層でのバックトンネルゲインを10とすると 25meV光子に対する信号は， Nq.p.=25meV/1.7Δ10~ 250
50pA のリーク電流をSTJ信号幅(~1s)で積分：50pA×1s~310e
素子そのものは，25meVの一光子検出も可能な性能
0.1nA
50m sq. Nb/Al-STJ fabricated at CRAVITY
500pA/DIV
0.2mV/DIV
I
V
T~300mK
w/ B field
Leakage

## Slide 3: 100x100m2 Nb/Al-STJ response to 465nm pulsed laser
冷凍機の中のSTJのすぐ近くで信号を増幅したい！
STJと同じ極低温で動作するアンプが必要
STJの信号を室温まで引っ張ってきて，電荷積分型アンプで読み出すと，可視光の一光子検出ですら大きな労力が必要．
STJ
10M
T~350mK
(3He sorption)
Charge sensitive
pre-amp.
shaper amp.
465nm laser through optical fiber
Laser pulse trigger
2V/DIV
40μs/DIV
産総研CRAVITY製100x100m2 Nb/Al-STJ
STJで10光子程度の検出に対応する応答

## Slide 4: FD-SOI-MOSFET at Cryogenic temperature
FD-SOI : Fully Depleted – Sillicon On Insulator
  Very thin channel layer in MOSFET
    No floating body effect caused by charge accumulation in the body
  FD-SOI-MOSFET is reported to work at 4K
Channel W
Channel L
    JAXA/ISAS AIPC 1185,286-289(2009)
    J Low Temp Phys 167, 602 (2012)

## Slide 5: FD-SOI MOSFET Id-Vg curve
Vgs (V)
Ids
0
0.5
1
1.5
2
1pA
1nA
1A
1mA
̶̶ ROOM
̶̶̶ 3K
n-MOS
p-MOS
̶̶ ROOM
̶̶̶ 3K
-Ids
1nA
1A
1mA
Vgs (V)
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Id-Vg curve of W/L=10m/0.4m at |Vds|=1.8V
Both p-MOS and n-MOS show excellent performance at 3K (We confirmed they function down to 300mK).
Threshold shifts, sub-threshold current suppression and increase of the carrier mobility at low temperature.

## Slide 6: 極低温でのFET特性変化
n-ch ST2 W/L=10m/1.0m
̶̶ ROOM
̶̶̶ 3K
Vds (V)
Ids (A)
キャリア移動度上昇による飽和電流の増加
Vdsの低い領域で電流の立ち上がりが鈍る
回路モデル化が不可能
Vgs (V)
Ids (A)
̶̶ ROOM
̶̶̶ 3K
閾値電圧の移動
サブスレッショルド電流の抑制
超低消費電力化が可能か？

## Slide 7: LDD濃度変更後
p-ch ST2 W/L=10m/1.0m
Vds (V)+1.8V
-Ids (A)
Vds (V)+1.8V
LDD(Lightly doped drain)不純物濃度を増加することで，極低温においてもId-Vdの立ち上がりが線形に回復

## Slide 8: SOI prototype amplifier
8mV
150mV
10mV
100s
Ｖ
Amplifier stage
Buffer stage
T=350mK
Test pulse input through C=1nF capacitance at T=3K and 350mK
Power consumption ~100μW
INPUT
OUTPUT
1nF
Test pulse
We can compensate the effect of shifts in the thresholds by adjusting bias voltages.

## Slide 9: 増幅段ゲイン
極低温時においてもバイアス電圧を調整することによってしきい値の変動を補償して，室温時と同じ増幅率を達成
V3
V2
● 室温
(V3=1.10V)
● 3K
(V3=1.50V)
Gain
0
10
20
30
40
50
60
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Current source bias (V2) [V]

## Slide 10: バッファー段出力周波数依存性
極低温時においてもバッファー段に流す電流を増やすことによって冷凍機配線~0.5nFの容量負荷に対して 0.5MHz程度までの出力周波数帯域を確保
V4
V5
● 室温
(V4,V5=1.00V, 0.70V)
● 3K
(V4,V5=1.40V, 1.00V)
Gain
0
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1k
1k
10k
100k
1M
10M
Input frequency [Hz]

## Slide 11: STJのパルス光応答のSOI増幅回路経由読み出し
20m角 Nb/Al-STJのchipとSOIアンプのchip（同じ極低温ステージ上）をセラミックコンデンサーを介して接続
アンプ入力のインピーダンスは，数十kΩ程度
STJのバイアス線の浮遊容量1nF程度：1sの信号に対して160Ω
STJ
10M
T~350mK
(3He sorption)
465nm laser through optical fiber
GND
Vss
Vdd
4.7F
アンプ入力モニター用
アンプ出力

## Slide 12: STJパルス光応答信号のSOI極低温アンプによる増幅
1mV/DIV
20s/DIV
0.1mV/DIV
SOIアンプへの入力信号
SOIアンプ出力
465nmパルス光レーザー照射(f=20kHz)
512回アベレージ波形

## Slide 13: SOI charge-sensitive pre-amplifier development
STJは比較的大きな静電容量: 20m角で~20pF
  光子計数の利点を生かすためには，低入力インピーダンスの電荷積分型アンプが必要
STJ応答時定数: ~1s
1MHz以上の帯域をもつSOIオペアンプを製作中
STJ
T~350mK
Charge sensitive
pre-amp.
CSTJ
10M
I=I(V)

## Slide 14: Op-amp Circuit for STJ design
Buffer stage
Telescopic cascode
Bias
telescopic cascode differential amplifier
Feedback C=2pF x R=5MOhm = 10s
Power consumption ~150W
Iref
Iref
Iref
Iref2
10/10
W(m)/L(m)
10/10
10/10
20/10
12/7
100/7
100/7
100/1
100/1
4/1
4/1
2/10
4/10
4/10
VDD=-VSS=1.5V
Iref>10A
Iref/5
Iref2/5
Iref2/5
Arriving in this winter!

## Slide 15: SOI増幅回路一体型STJ検出器(SOI-STJ)
SOI回路基板上にNb/Al-STJ検出器を直接形成した増幅回路一体型の検出器
STJアレイ化(STJ大面積化)の可能性
via
STJ
capacitor
FET
700 um
640 um

## Slide 16: SOI基板上へのSTJを形成後の特性
KEK のプロセス装置でSOI基板上へNb/Al-STJを作製
  通常のSi基板上のSTJと同等のI-V特性を観測
  SOI基板中のn-MOS, p-MOS-FETともに極低温で動作
産総研CRAVITYでSOI基板上へのSTJ作製をテスト中
B~150Gauss
2mV/DIV
1mA/DIV
FD-SOI基板上にNb/Al-STJを形成後のnMOS-FETの特性(KEKのプロセス装置使用)
gate-source voltage (V)
drain-source current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-0.2
1pA
1nA
1A
1mA
FD-SOI基板上に形成されたNb/Al-STJのI-V特性(KEKのプロセス装置使用)

## Slide 17: まとめ
COBAND(宇宙背景ニュートリノ崩壊探索)ロケット実験のための遠赤外光検出器(=50m)を開発中
超伝導トンネル接合素子(STJ) + SOI 読み出し回路
SOIに技術を用いた極低温アンプによる読出し回路を開発中
  SOIアンプの極低温での動作を確認．実際のSTJの光パルス信号のSOIアンプでの増幅信号読み出しに成功．ノイズ評価に向けた測定を準備中
  光子計数の利点を最大限に生かす低インプットインピーダンス高速アンプ(帯域>1MHz)を製作中
  SOI アンプ一体型STJの可能性
本講演のSOIアンプの設計は，VDECのサポートを受けて行われています．
* VLSI Design and Education Center(VDEC), the U. Tokyo in collaboration with Synopsys, Inc., Cadence Design Systems, Inc., and Mentor Graphics, Inc.

## Slide 18: backup

## Slide 19: STJ current-voltage curve
Optical signal readout
Apply a constant bias voltage (|V|<2) across the junction and collect tunneling current of quasi particles created by photons
Leak current causes background noise
Tunnel current of Cooper pairs (Josephson current) is suppressed by applying magnetic field
Leak current
B field
I-V curve with light illumination
Voltage
Current
Signal current