## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00073
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 100.0793
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00073
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00073.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 100.0793
30 | 0.15982
150 | 0.90436
100 | 0.59463
500 | 0.5987
2.0796 | 0.001807
11.7744 | 0.040164
21.5865 | 0.10829
31.339 | 0.16735
41.0903 | 0.22846
50.8463 | 0.28913
60.6428 | 0.35032
70.3976 | 0.41042
80.1803 | 0.46929
89.9604 | 0.52313
99.7362 | 0.56001
109.4813 | 0.5773
119.2541 | 0.58404
129.0647 | 0.58697
138.8356 | 0.58864
148.5927 | 0.58948
158.3478 | 0.59135
168.1349 | 0.59059
177.912 | 0.59086
187.6704 | 0.59286
197.4779 | 0.59372
207.2402 | 0.59234
217.0134 | 0.59489
226.7891 | 0.59371
236.5982 | 0.59354
246.384 | 0.59504
256.1266 | 0.59703
265.915 | 0.59703
275.7229 | 0.59678
285.4523 | 0.59585
295.2212 | 0.5959
305.0328 | 0.59635
314.8121 | 0.59653
324.592 | 0.5968
334.3828 | 0.59722
344.2105 | 0.59705
353.9773 | 0.59762
363.7727 | 0.59779
373.5816 | 0.59771
383.3773 | 0.59839
393.1341 | 0.59717
402.9364 | 0.59741
412.7573 | 0.599
422.5584 | 0.59898
432.3287 | 0.59786
442.1323 | 0.5992
451.9517 | 0.59894
461.7564 | 0.5984
471.5523 | 0.59943
481.3884 | 0.60105
491.2134 | 0.59922
500.4182 | 0.59901
510.2274 | 0.60026
520.0057 | 0.59969
529.7651 | 0.59872
539.5464 | 0.59975
549.351 | 0.59955
559.1314 | 0.59917
568.9023 | 0.59942
578.6783 | 0.59931
588.4947 | 0.59868
598.2529 | 0.60162
608.0362 | 0.59975
617.8439 | 0.60076
627.6106 | 0.60071
637.3797 | 0.60078
647.1557 | 0.60031
656.9647 | 0.59906
666.748 | 0.59904
676.5109 | 0.60012
686.329 | 0.60182
696.1338 | 0.60144
705.8704 | 0.60101
715.6381 | 0.60174
725.4831 | 0.60142
735.2764 | 0.60129
745.0315 | 0.60114
754.7568 | 0.60134
764.6042 | 0.60153
774.3805 | 0.60178
784.1721 | 0.60216
793.9793 | 0.6018
803.7532 | 0.6015
813.5271 | 0.60219
823.3207 | 0.60199
833.2935 | 0.60177
842.9863 | 0.60201
852.7001 | 0.6021
862.5454 | 0.60196
872.3415 | 0.60254
882.1155 | 0.6021
891.8951 | 0.60224
901.7208 | 0.60253
911.5259 | 0.60236
921.3118 | 0.60244
931.1064 | 0.60241
940.9275 | 0.60239
950.7128 | 0.60272
960.5419 | 0.60294
970.3847 | 0.60216
980.7299 | 0.60301

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00073
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/1/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00073.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0796 | 32.1
11.7744 | 129.1
21.5865 | 152.35
31.339 | 166.75
41.0903 | 179.1
50.8463 | 189.35
60.6428 | 194.25
70.3976 | 200.65
80.1803 | 205.95
89.9604 | 210.4
99.7362 | 213.95
109.4813 | 217.05
119.2541 | 220.45
129.0647 | 223.15
138.8356 | 225.95
148.5927 | 228.65
158.3478 | 231.35
168.1349 | 234.15
177.912 | 236.6
187.6704 | 238.85
197.4779 | 241.2
207.2402 | 243.4
217.0134 | 245.5
226.7891 | 247.4
236.5982 | 249.3
246.384 | 250.9
256.1266 | 252.5
265.915 | 253.7
275.7229 | 255.4
285.4523 | 253.25
295.2212 | 257.8
305.0328 | 255.8
314.8121 | 260.05
324.592 | 257.95
334.3828 | 260.75
344.2105 | 262.25
353.9773 | 263.5
363.7727 | 263.9
373.5816 | 262.3
383.3773 | 265.9
393.1341 | 263.5
402.9364 | 267.3
412.7573 | 264.7
422.5584 | 268.4
432.3287 | 265.95
442.1323 | 269.6
451.9517 | 266.95
461.7564 | 270.65
471.5523 | 268
481.3884 | 271.65
491.2134 | 269
500.4182 | 272.7
510.2274 | 269.25
520.0057 | 273.95
529.7651 | 270.5
539.5464 | 274.85
549.351 | 271.25
559.1314 | 275.75
568.9023 | 272.15
578.6783 | 276.7
588.4947 | 273.1
598.2529 | 277.55
608.0362 | 273.9
617.8439 | 278.4
627.6106 | 277.65
637.3797 | 278
647.1557 | 275.25
656.9647 | 279.85
666.748 | 276.2
676.5109 | 276.45
686.329 | 281.1
696.1338 | 281.25
705.8704 | 278.3
715.6381 | 277.95
725.4831 | 280.9
735.2764 | 280.35
745.0315 | 282.55
754.7568 | 283.3
764.6042 | 281.1
774.3805 | 280.15
784.1721 | 280.55
793.9793 | 280.85
803.7532 | 281.25
813.5271 | 281.55
823.3207 | 281.85
833.2935 | 286.35
842.9863 | 282.95
852.7001 | 282.75
862.5454 | 287.15
872.3415 | 284
882.1155 | 284.45
891.8951 | 284.15
901.7208 | 284.65
911.5259 | 285.05
921.3118 | 289.35
931.1064 | 286.15
940.9275 | 286
950.7128 | 286.3
960.5419 | 286.55
970.3847 | 286.95
980.7299 | 291
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00073
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2339
I_LEAK700V(microA) | 0.2496
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.722
10 | 100.47
20 | 121.44
30 | 134.98
40 | 145.8
50 | 153.77
60 | 160.17
70 | 165.43
80 | 169.83
90 | 173.47
100 | 176.54
110 | 179.2
120 | 177.88
130 | 193.7
140 | 196.8
150 | 199.2
160 | 191
170 | 188.4
180 | 189.9
190 | 195.4
200 | 197.1
210 | 198.7
220 | 200.3
230 | 201.8
240 | 203.3
250 | 204.7
260 | 206.1
270 | 207.5
280 | 208.8
290 | 210.1
300 | 211.4
310 | 212.7
320 | 214
330 | 215.3
340 | 216.4
350 | 217.7
360 | 218.9
370 | 220.1
380 | 221.2
390 | 222.3
400 | 223.5
410 | 224.6
420 | 225.7
430 | 226.8
440 | 227.8
450 | 228.9
460 | 229.9
470 | 230.9
480 | 231.9
490 | 232.9
500 | 233.9
510 | 234.8
520 | 235.8
530 | 236.7
540 | 237.6
550 | 238.5
560 | 239.3
570 | 240.2
580 | 241
590 | 241.9
600 | 242.6
610 | 243.4
620 | 244.2
630 | 244.9
640 | 245.6
650 | 246.3
660 | 247
670 | 247.7
680 | 248.3
690 | 248.9
700 | 249.6
710 | 250.2
720 | 250.8
730 | 251.4
740 | 251.9
750 | 252.5
760 | 253
770 | 253.6
780 | 254.1
790 | 254.6
800 | 255.1
810 | 255.7
820 | 256.2
830 | 256.7
840 | 257.1
850 | 257.6
860 | 258.1
870 | 258.6
880 | 259
890 | 259.5
900 | 260
910 | 260.4
920 | 260.9
930 | 261.3
940 | 261.8
950 | 262.2
960 | 262.6
970 | 263.1
980 | 263.5
990 | 263.9
1000 | 264.3
%RAWDATA
#CV
50 | 1814.58
60 | 1650.21
70 | 1524.82
80 | 1427.43
90 | 1358.12
100 | 1322.03
110 | 1308.82
120 | 1303.65
130 | 1301.46
140 | 1299.95
150 | 1298.81
160 | 1297.89
170 | 1297.17
180 | 1296.51
190 | 1295.98
200 | 1295.44
210 | 1295.09
220 | 1294.6
230 | 1294.24
240 | 1293.83
250 | 1293.63
260 | 1293.27
270 | 1292.95
280 | 1292.78
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#