## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00178
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 88.4543
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00178
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00178.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 88.4543
30 | 0.19498
150 | 1.0239
100 | 0.59885
500 | 0.60261
2.0435 | 0.00206
9.2239 | 0.045704
19.7122 | 0.12085
28.7962 | 0.18678
38.5789 | 0.25556
48.3398 | 0.32384
58.1205 | 0.39158
67.8839 | 0.45764
77.6235 | 0.52002
87.4574 | 0.56199
97.2359 | 0.58121
106.9992 | 0.58845
116.7809 | 0.59096
127.0887 | 0.59242
136.3547 | 0.59396
146.106 | 0.59492
155.8866 | 0.59512
165.685 | 0.59615
175.4339 | 0.59671
185.3615 | 0.597
195.1575 | 0.59733
204.8627 | 0.59744
214.5901 | 0.59839
224.3604 | 0.59851
234.1672 | 0.5987
243.9546 | 0.59927
253.726 | 0.59944
263.494 | 0.59995
273.3096 | 0.5999
283.039 | 0.60015
292.8065 | 0.60065
302.6326 | 0.60035
312.4108 | 0.60045
322.1975 | 0.60111
331.971 | 0.60091
341.7803 | 0.60131
351.5755 | 0.60158
361.3757 | 0.60132
371.1822 | 0.60202
380.9832 | 0.60178
390.7405 | 0.602
400.5394 | 0.60204
410.3616 | 0.60223
420.1594 | 0.60227
429.9543 | 0.60254
439.7558 | 0.60253
449.5824 | 0.60277
459.359 | 0.60283
469.183 | 0.60322
479.0248 | 0.60303
488.8506 | 0.60302
496.9735 | 0.60321
506.8124 | 0.60321
516.5897 | 0.60333
526.3716 | 0.60361
536.1666 | 0.60354
545.9756 | 0.60353
555.7722 | 0.60363
565.5321 | 0.604
575.3301 | 0.60375
585.1309 | 0.60427
594.9276 | 0.6037
604.7095 | 0.60398
614.8186 | 0.60418
624.262 | 0.60442
634.0751 | 0.60427
643.8282 | 0.60447
653.649 | 0.60428
663.4709 | 0.60463
673.2382 | 0.60489
683.0471 | 0.60516
692.8617 | 0.60408
702.627 | 0.60482
712.4034 | 0.60461
722.1992 | 0.60503
732.029 | 0.60478
741.7785 | 0.60503
751.5773 | 0.60502
761.3841 | 0.60525
771.1826 | 0.60522
780.9087 | 0.6053
790.7729 | 0.60548
800.5772 | 0.60526
810.3698 | 0.60537
820.1414 | 0.60554
829.9568 | 0.60561
839.8037 | 0.60586
849.5855 | 0.60567
859.393 | 0.60557
869.2504 | 0.6059
879.022 | 0.60593
888.8026 | 0.6058
898.594 | 0.60652
908.4298 | 0.60599
918.246 | 0.60583
928.0198 | 0.60621
937.8695 | 0.60604
947.6478 | 0.60519
957.5059 | 0.60647
967.2981 | 0.60627
977.1854 | 0.60581

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00178
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00178.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0435 | 22.9
9.2239 | 106.1
19.7122 | 110.9
28.7962 | 116.1
38.5789 | 119.5
48.3398 | 126.35
58.1205 | 132.4
67.8839 | 138.1
77.6235 | 143
87.4574 | 146.7
97.2359 | 149.75
106.9992 | 152.05
116.7809 | 153.95
127.0887 | 155.45
136.3547 | 156.9
146.106 | 158.25
155.8866 | 154.5
165.685 | 160.25
175.4339 | 156.5
185.3615 | 162
195.1575 | 158.3
204.8627 | 163.3
214.5901 | 159.55
224.3604 | 164.55
234.1672 | 160.35
243.9546 | 160.75
253.726 | 165.9
263.494 | 161.75
273.3096 | 166.65
283.039 | 162.5
292.8065 | 167.15
302.6326 | 163.1
312.4108 | 167.8
322.1975 | 163.65
331.971 | 168.35
341.7803 | 164.2
351.5755 | 168.8
361.3757 | 164.7
371.1822 | 169.3
380.9832 | 165.1
390.7405 | 165.1
400.5394 | 170.15
410.3616 | 165.85
420.1594 | 165.75
429.9543 | 166
439.7558 | 166.2
449.5824 | 171.1
459.359 | 166.95
469.183 | 166.8
479.0248 | 171.75
488.8506 | 167.45
496.9735 | 172.15
506.8124 | 167.95
516.5897 | 167.6
526.3716 | 168.1
536.1666 | 168.2
545.9756 | 168.35
555.7722 | 168.6
565.5321 | 168.8
575.3301 | 169.1
585.1309 | 169.15
594.9276 | 169.4
604.7095 | 169.45
614.8186 | 169.7
624.262 | 170.1
634.0751 | 170.15
643.8282 | 170.3
653.649 | 170.5
663.4709 | 170.8
673.2382 | 170.8
683.0471 | 171
692.8617 | 171.2
702.627 | 176.05
712.4034 | 172.55
722.1992 | 171.8
732.029 | 172
741.7785 | 172.05
751.5773 | 172.3
761.3841 | 172.45
771.1826 | 172.7
780.9087 | 172.7
790.7729 | 177.75
800.5772 | 173.45
810.3698 | 173.25
820.1414 | 178.25
829.9568 | 173.95
839.8037 | 173.75
849.5855 | 173.85
859.393 | 174
869.2504 | 174.2
879.022 | 174.35
888.8026 | 174.55
898.594 | 174.8
908.4298 | 174.85
918.246 | 174.95
928.0198 | 175.15
937.8695 | 175.4
947.6478 | 175.6
957.5059 | 175.6
967.2981 | 175.8
977.1854 | 175.95
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00178
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15564
I_LEAK700V(microA) | 0.16249
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.376
10 | 73.01
20 | 85.34
30 | 93.8
40 | 99.65
50 | 103.99
60 | 107.42
70 | 110.21
80 | 112.63
90 | 114.75
100 | 116.61
110 | 118.36
120 | 120.06
130 | 121.61
140 | 123.14
150 | 124.58
160 | 125.95
170 | 127.29
180 | 128.51
190 | 129.71
200 | 130.88
210 | 132.02
220 | 133.14
230 | 134.19
240 | 135.22
250 | 136.27
260 | 137.21
270 | 138.15
280 | 139.16
290 | 140.11
300 | 141.06
310 | 141.97
320 | 142.86
330 | 143.76
340 | 144.58
350 | 145.43
360 | 146.25
370 | 147.02
380 | 147.78
390 | 148.48
400 | 149.2
410 | 149.88
420 | 150.63
430 | 151.24
440 | 151.93
450 | 152.62
460 | 153.24
470 | 153.92
480 | 154.46
490 | 155.12
500 | 155.64
510 | 156.59
520 | 158.88
530 | 158.04
540 | 160.09
550 | 161.03
560 | 159.45
570 | 161.44
580 | 161.65
590 | 159.42
600 | 159.77
610 | 160.1
620 | 160.41
630 | 160.7
640 | 160.99
650 | 161.24
660 | 161.52
670 | 161.76
680 | 162.08
690 | 162.19
700 | 162.49
710 | 162.71
720 | 162.89
730 | 163.15
740 | 163.44
750 | 163.64
760 | 163.86
770 | 164.02
780 | 164.23
790 | 164.47
800 | 164.72
810 | 164.89
820 | 165.09
830 | 165.35
840 | 165.59
850 | 165.75
860 | 165.94
870 | 166.2
880 | 166.37
890 | 166.59
900 | 166.8
910 | 166.99
920 | 167.2
930 | 167.44
940 | 167.62
950 | 167.86
960 | 167.99
970 | 168.29
980 | 168.53
990 | 168.66
1000 | 168.88
%RAWDATA
#CV
50 | 1723.18
60 | 1568.37
70 | 1451.61
80 | 1367.35
90 | 1321.1
100 | 1304.07
110 | 1298.75
120 | 1296.27
130 | 1294.79
140 | 1293.68
150 | 1292.85
160 | 1292.1
170 | 1291.3
180 | 1290.86
190 | 1290.34
200 | 1289.98
210 | 1289.45
220 | 1289.11
230 | 1288.84
240 | 1288.56
250 | 1288.29
260 | 1289
270 | 1288.97
280 | 1288.05
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#