## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00127
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 98.6691
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00127
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00127.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.1
DEPLETION V | 98.6691
30 | 0.16251
150 | 0.92111
100 | 0.59663
500 | 0.60067
2.0611 | 0.0019701
11.7584 | 0.041643
21.5736 | 0.11011
31.3289 | 0.16995
41.0885 | 0.23228
50.8488 | 0.2944
60.6511 | 0.35661
70.4102 | 0.41798
80.1961 | 0.47776
89.9845 | 0.53069
99.7611 | 0.56499
109.5084 | 0.58115
119.2873 | 0.58709
129.1041 | 0.58971
138.87 | 0.59086
148.6184 | 0.59211
158.4016 | 0.59291
168.1903 | 0.59338
177.9726 | 0.5944
187.7372 | 0.59506
197.5464 | 0.5952
207.3086 | 0.59556
217.0855 | 0.59573
226.8656 | 0.59544
236.6811 | 0.59692
246.4651 | 0.59694
256.2114 | 0.59702
266.0007 | 0.59757
275.8139 | 0.59773
285.5466 | 0.59814
295.3215 | 0.59843
305.135 | 0.59862
314.9154 | 0.59858
324.6955 | 0.59921
334.4703 | 0.59921
344.2903 | 0.59943
354.0745 | 0.59959
363.87 | 0.59983
373.6807 | 0.59954
383.4803 | 0.59991
393.2426 | 0.60024
403.042 | 0.60029
412.8673 | 0.6001
422.6733 | 0.60057
432.4442 | 0.60077
442.2492 | 0.60061
452.0744 | 0.60106
461.8829 | 0.60106
471.6791 | 0.60088
481.5168 | 0.60131
491.3456 | 0.6013
500.5451 | 0.60169
510.3611 | 0.60148
520.113 | 0.60184
529.8943 | 0.60162
539.6645 | 0.60255
549.473 | 0.60127
559.2633 | 0.60172
569.0345 | 0.60195
578.8105 | 0.60078
588.63 | 0.60059
598.3906 | 0.60181
608.1688 | 0.60313
617.9763 | 0.60277
627.7409 | 0.60275
637.5012 | 0.60203
647.2784 | 0.60249
657.0847 | 0.60277
666.8762 | 0.60297
676.6346 | 0.60276
686.4499 | 0.60291
696.2345 | 0.60321
705.997 | 0.60292
715.775 | 0.60317
725.5979 | 0.6033
735.3809 | 0.60346
745.1459 | 0.60313
754.931 | 0.6033
764.7241 | 0.60331
774.5046 | 0.60343
784.2907 | 0.60351
794.0928 | 0.60372
803.882 | 0.60355
813.6492 | 0.60381
823.4475 | 0.60391
833.2655 | 0.60386
843.0667 | 0.60384
852.825 | 0.60391
862.668 | 0.60408
872.4751 | 0.60417
882.2499 | 0.60412
892.0269 | 0.604
901.8482 | 0.60433
911.6618 | 0.60419
921.4286 | 0.60443
931.2399 | 0.6044
941.066 | 0.60412
950.8726 | 0.60479
960.6805 | 0.60443
970.5117 | 0.60457
980.3463 | 0.60459

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00127
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00127.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.1
2.0611 | 24.1
11.7584 | 103.75
21.5736 | 115.05
31.3289 | 127.3
41.0885 | 133.25
50.8488 | 139.8
60.6511 | 145.7
70.4102 | 150.45
80.1961 | 154.5
89.9845 | 157.95
99.7611 | 160.65
109.5084 | 163.2
119.2873 | 165.2
129.1041 | 167.25
138.87 | 169.5
148.6184 | 171.7
158.4016 | 173.6
168.1903 | 175.4
177.9726 | 177.1
187.7372 | 178.75
197.5464 | 180.6
207.3086 | 182.6
217.0855 | 184.35
226.8656 | 186
236.6811 | 187.4
246.4651 | 188.85
256.2114 | 190.25
266.0007 | 191.6
275.8139 | 193
285.5466 | 193.95
295.3215 | 195.15
305.135 | 196.25
314.9154 | 194.1
324.6955 | 198.25
334.4703 | 196.05
344.2903 | 200.1
354.0745 | 197.8
363.87 | 201.75
373.6807 | 199.45
383.4803 | 203.3
393.2426 | 200.7
403.042 | 204.7
412.8673 | 202.3
422.6733 | 206.1
432.4442 | 203.5
442.2492 | 207.4
452.0744 | 204.8
461.8829 | 208.4
471.6791 | 206.15
481.5168 | 209.7
491.3456 | 207.3
500.5451 | 210.9
510.3611 | 207.8
520.113 | 212.35
529.8943 | 208.85
539.6645 | 213.4
549.473 | 209.95
559.2633 | 214.35
569.0345 | 210.85
578.8105 | 215.35
588.63 | 211.7
598.3906 | 216.25
608.1688 | 212.6
617.9763 | 217.15
627.7409 | 213.4
637.5012 | 217.95
647.2784 | 214.45
657.0847 | 214.55
666.8762 | 214.85
676.6346 | 215.05
686.4499 | 215.65
696.2345 | 220.05
705.997 | 216.4
715.775 | 220.85
725.5979 | 217.2
735.3809 | 217.25
745.1459 | 217.5
754.931 | 217.85
764.7241 | 222.5
774.5046 | 218.6
784.2907 | 218.85
794.0928 | 219.15
803.882 | 219.45
813.6492 | 219.75
823.4475 | 224.35
833.2655 | 220.7
843.0667 | 220.65
852.825 | 221.15
862.668 | 225.6
872.4751 | 221.85
882.2499 | 221.85
892.0269 | 226.5
901.8482 | 222.8
911.6618 | 222.95
921.4286 | 227.2
931.2399 | 223.5
941.066 | 224.05
950.8726 | 224.7
960.6805 | 228.4
970.5117 | 225.2
980.3463 | 225.05
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00127
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1976
I_LEAK700V(microA) | 0.2104
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.743
10 | 85.4
20 | 103.81
30 | 115.75
40 | 125.15
50 | 132.01
60 | 137.51
70 | 141.98
80 | 145.67
90 | 148.73
100 | 151.26
110 | 153.43
120 | 155.39
130 | 157.22
140 | 159.02
150 | 160.63
160 | 162.15
170 | 163.63
180 | 165.04
190 | 166.4
200 | 167.71
210 | 168.89
220 | 170.24
230 | 171.37
240 | 172.57
250 | 173.74
260 | 174.83
270 | 175.98
280 | 177.1
290 | 178.12
300 | 175.77
310 | 180.46
320 | 192.1
330 | 193.8
340 | 194.2
350 | 181
360 | 182.13
370 | 186.4
380 | 187.3
390 | 188.2
400 | 189.2
410 | 190.1
420 | 191
430 | 191.9
440 | 192.7
450 | 193.6
460 | 194.4
470 | 195.2
480 | 196
490 | 196.8
500 | 197.6
510 | 198.4
520 | 199.1
530 | 199.9
540 | 200.6
550 | 201.3
560 | 202.1
570 | 202.8
580 | 203.4
590 | 204
600 | 204.7
610 | 205.3
620 | 206
630 | 206.5
640 | 207.1
650 | 207.7
660 | 208.3
670 | 208.8
680 | 209.4
690 | 209.9
700 | 210.4
710 | 211
720 | 211.4
730 | 212
740 | 212.4
750 | 212.9
760 | 213.3
770 | 213.8
780 | 214.3
790 | 214.7
800 | 215.2
810 | 215.6
820 | 216
830 | 216.4
840 | 216.9
850 | 217.3
860 | 217.7
870 | 218.1
880 | 218.5
890 | 218.8
900 | 219.3
910 | 219.7
920 | 220.1
930 | 220.5
940 | 220.8
950 | 221.2
960 | 221.6
970 | 222
980 | 222.4
990 | 222.7
1000 | 223.1
%RAWDATA
#CV
50 | 1802.25
60 | 1639.15
70 | 1514.93
80 | 1419.07
90 | 1352.43
100 | 1318.86
110 | 1307.08
120 | 1302.77
130 | 1300.61
140 | 1299.11
150 | 1298.03
160 | 1297.06
170 | 1296.29
180 | 1295.6
190 | 1295.14
200 | 1294.64
210 | 1294.51
220 | 1294.07
230 | 1293.69
240 | 1293.37
250 | 1293.09
260 | 1292.57
270 | 1292.47
280 | 1292.14
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#