## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00142
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 101.8796
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00142
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00142.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27
DEPLETION V | 101.8796
30 | 0.15853
150 | 0.89239
100 | 0.5981
500 | 0.60186
2.0744 | 0.0020395
11.7701 | 0.041055
21.5863 | 0.10765
31.3461 | 0.16594
41.0979 | 0.22637
50.8611 | 0.2863
60.6612 | 0.34617
70.4206 | 0.40568
80.2088 | 0.46438
89.9945 | 0.52063
99.7699 | 0.56196
109.519 | 0.57924
119.2967 | 0.587
129.11 | 0.59206
138.8808 | 0.59117
148.6248 | 0.5935
158.4064 | 0.5933
168.1956 | 0.59515
177.9782 | 0.59447
187.7362 | 0.59523
197.545 | 0.59543
207.3106 | 0.59825
217.0866 | 0.59658
226.8638 | 0.59768
236.6769 | 0.59772
246.4624 | 0.59819
256.2099 | 0.59859
265.9952 | 0.59879
275.8079 | 0.59905
285.5371 | 0.59966
295.3151 | 0.59942
305.1252 | 0.5995
314.9046 | 0.59997
324.6822 | 0.60002
334.4577 | 0.60032
344.279 | 0.60053
354.0624 | 0.60066
363.8661 | 0.60076
373.6724 | 0.60085
383.4617 | 0.60099
393.2274 | 0.60144
403.0239 | 0.60179
412.8475 | 0.60158
422.6534 | 0.60184
432.421 | 0.60199
442.2276 | 0.60193
452.0513 | 0.60202
461.8566 | 0.60209
471.6528 | 0.60215
481.4909 | 0.60235
491.3149 | 0.60256
500.5204 | 0.60256
510.3331 | 0.60286
520.1059 | 0.60255
529.872 | 0.60277
539.644 | 0.60275
549.4313 | 0.60284
559.2247 | 0.60311
568.9998 | 0.60316
578.7699 | 0.60318
588.5785 | 0.60321
598.3506 | 0.60333
608.1312 | 0.60337
617.9279 | 0.60344
627.7003 | 0.60366
637.4583 | 0.60336
647.2408 | 0.60419
657.0482 | 0.60372
666.8303 | 0.60385
676.5967 | 0.60385
686.4078 | 0.60396
696.1849 | 0.60435
706.0277 | 0.60396
715.7203 | 0.60381
725.547 | 0.60425
735.3338 | 0.60396
745.0912 | 0.60559
754.8608 | 0.60417
764.6732 | 0.60502
774.4469 | 0.60417
784.229 | 0.60434
794.0475 | 0.60515
803.8198 | 0.60467
813.5876 | 0.60459
823.3856 | 0.60476
833.2145 | 0.6051
843.0255 | 0.60473
852.7628 | 0.6047
862.611 | 0.60535
872.4077 | 0.60499
882.1838 | 0.60493
891.9627 | 0.60487
901.7923 | 0.6054
911.611 | 0.60513
921.3702 | 0.60564
931.1852 | 0.60363
941.0169 | 0.60556
950.8148 | 0.60573
960.6199 | 0.60677
970.4662 | 0.605
980.2746 | 0.60419

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00142
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00142.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27
2.0744 | 35.05
11.7701 | 126.8
21.5863 | 150.8
31.3461 | 164.05
41.0979 | 172.6
50.8611 | 182.4
60.6612 | 190.05
70.4206 | 194.35
80.2088 | 199.95
89.9945 | 204.8
99.7699 | 208.45
109.519 | 212.55
119.2967 | 215.45
129.11 | 218.05
138.8808 | 220.55
148.6248 | 222.8
158.4064 | 224.85
168.1956 | 226.75
177.9782 | 228.7
187.7362 | 230.3
197.545 | 231.9
207.3106 | 233.4
217.0866 | 234.9
226.8638 | 236.3
236.6769 | 237.6
246.4624 | 238.9
256.2099 | 240
265.9952 | 241.15
275.8079 | 239.1
285.5371 | 243.1
295.3151 | 240.7
305.1252 | 244.8
314.9046 | 242.4
324.6822 | 246.5
334.4577 | 244.15
344.279 | 248.2
354.0624 | 245.7
363.8661 | 249.55
373.6724 | 247.3
383.4617 | 251.1
393.2274 | 248.5
403.0239 | 252.5
412.8475 | 250
422.6534 | 253.8
432.421 | 251.4
442.2276 | 255.2
452.0513 | 252.7
461.8566 | 256.5
471.6528 | 254
481.4909 | 257.75
491.3149 | 255.25
500.5204 | 259.2
510.3331 | 255.75
520.1059 | 260.5
529.872 | 256.95
539.644 | 261.8
549.4313 | 258.15
559.2247 | 258.75
568.9998 | 263.45
578.7699 | 259.95
588.5785 | 264.6
598.3506 | 261
608.1312 | 265.7
617.9279 | 262.05
627.7003 | 266.7
637.4583 | 263.1
647.2408 | 267.75
657.0482 | 264
666.8303 | 268.8
676.5967 | 265.2
686.4078 | 265.35
696.1849 | 266.15
706.0277 | 270.75
715.7203 | 267.25
725.547 | 271.85
735.3338 | 268.2
745.0912 | 272.8
754.8608 | 269.15
764.6732 | 273.7
774.4469 | 270.05
784.229 | 274.7
794.0475 | 271.15
803.8198 | 271.45
813.5876 | 275.85
823.3856 | 272.55
833.2145 | 272.85
843.0255 | 273.05
852.7628 | 273.55
862.611 | 278.3
872.4077 | 274.5
882.1838 | 274.95
891.9627 | 275.45
901.7923 | 279.5
911.611 | 279.8
921.3702 | 276.8
931.1852 | 281.25
941.0169 | 277.8
950.8148 | 282.15
960.6199 | 278.5
970.4662 | 283.1
980.2746 | 279.4
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00142
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2775
I_LEAK700V(microA) | 0.282
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.955
10 | 120.47
20 | 147.08
30 | 163.52
40 | 175.99
50 | 185.1
60 | 192.6
70 | 198.6
80 | 203.4
90 | 207.3
100 | 210.3
110 | 212.8
120 | 214.9
130 | 216.8
140 | 218.6
150 | 220.4
160 | 222.1
170 | 223.8
180 | 225.4
190 | 227
200 | 228.5
210 | 230.1
220 | 231.6
230 | 233.1
240 | 234.5
250 | 235.9
260 | 237.4
270 | 238.8
280 | 240.1
290 | 241.5
300 | 243
310 | 244.3
320 | 245.6
330 | 246.9
340 | 248.2
350 | 249.5
360 | 250.7
370 | 251.8
380 | 253
390 | 254.3
400 | 255.5
410 | 256.6
420 | 257.7
430 | 258.9
440 | 259.9
450 | 260.9
460 | 262
470 | 259.5
480 | 263.1
490 | 275.8
500 | 277.5
510 | 278.5
520 | 264.6
530 | 265.9
540 | 269.9
550 | 270.8
560 | 271.7
570 | 272.5
580 | 273.4
590 | 274.2
600 | 275
610 | 275.7
620 | 276.5
630 | 277.2
640 | 278
650 | 278.7
660 | 279.4
670 | 280.1
680 | 280.7
690 | 281.4
700 | 282
710 | 282.7
720 | 283.3
730 | 284
740 | 284.5
750 | 285.2
760 | 285.7
770 | 286.3
780 | 286.9
790 | 287.5
800 | 288.1
810 | 288.6
820 | 289.2
830 | 289.8
840 | 290.4
850 | 290.9
860 | 291.5
870 | 292
880 | 292.5
890 | 293.1
900 | 293.7
910 | 294.2
920 | 294.7
930 | 295.3
940 | 295.8
950 | 296.4
960 | 296.9
970 | 297.5
980 | 298
990 | 298.5
1000 | 299.1
%RAWDATA
#CV
50 | 1829.09
60 | 1664.13
70 | 1537.79
80 | 1438.41
90 | 1364.44
100 | 1322.04
110 | 1306.56
120 | 1301.15
130 | 1298.79
140 | 1297.15
150 | 1296.06
160 | 1295.22
170 | 1294.51
180 | 1293.82
190 | 1293.17
200 | 1292.82
210 | 1292.23
220 | 1291.77
230 | 1291.46
240 | 1291.13
250 | 1290.85
260 | 1290.36
270 | 1290.24
280 | 1289.88
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#