## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00437
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 120.0487
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00437
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00437.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.9
DEPLETION V | 120.0487
30 | 0.16145
150 | 0.81474
100 | 0.6521
500 | 0.64382
2.0828 | 0.0021754
9.2842 | 0.052442
19.7499 | 0.10335
28.8221 | 0.15637
38.5859 | 0.20972
48.3484 | 0.26164
58.126 | 0.31498
67.8995 | 0.36695
77.6531 | 0.42045
87.4642 | 0.47283
97.2552 | 0.52305
107.0141 | 0.56762
116.7514 | 0.59968
127.0834 | 0.61652
136.3551 | 0.62355
146.1174 | 0.62805
155.8808 | 0.62976
165.6698 | 0.6323
175.4254 | 0.63332
185.2264 | 0.63594
195.0005 | 0.63607
204.7851 | 0.63845
214.5581 | 0.63893
224.3324 | 0.63964
234.127 | 0.64142
243.9235 | 0.64124
253.6834 | 0.64338
263.4653 | 0.64345
273.2738 | 0.64484
283.0114 | 0.64504
292.7617 | 0.64567
302.517 | 0.64658
312.3204 | 0.64678
322.1326 | 0.64775
331.907 | 0.64801
341.7219 | 0.6484
351.4966 | 0.64866
361.287 | 0.64896
371.0839 | 0.64948
380.8718 | 0.6494
390.6494 | 0.64957
400.4457 | 0.64994
410.2458 | 0.64969
420.0517 | 0.64988
429.823 | 0.65007
439.624 | 0.64959
449.434 | 0.64989
459.2316 | 0.64958
469.0304 | 0.64956
478.8528 | 0.64941
488.6882 | 0.64913
496.8477 | 0.64867
506.6302 | 0.64725
516.4294 | 0.64791
526.145 | 0.6467
535.9622 | 0.64674
545.759 | 0.64535
555.5678 | 0.64605
565.3181 | 0.64612
575.0943 | 0.64494
584.9194 | 0.64551
594.7038 | 0.64545
604.4911 | 0.6442
614.3071 | 0.64357
624.0923 | 0.6437
633.8441 | 0.6423
643.6294 | 0.64319
653.4238 | 0.64145
663.2012 | 0.64156
672.9988 | 0.64048
682.7964 | 0.64083
692.604 | 0.64071
702.3855 | 0.63973
712.1637 | 0.63871
721.9466 | 0.63931
731.7805 | 0.63788
741.5351 | 0.63822
751.3111 | 0.63836
761.1147 | 0.6378
770.9146 | 0.63784
780.6959 | 0.63697
790.5054 | 0.63598
800.3075 | 0.6364
810.0392 | 0.63625
819.8728 | 0.6355
829.6918 | 0.63532
839.4554 | 0.63464
849.232 | 0.63486
859.059 | 0.6343
868.8717 | 0.63446
878.7112 | 0.63361
888.4797 | 0.63382
898.2782 | 0.63295
908.0867 | 0.63315
917.899 | 0.63235
927.6711 | 0.6326
937.4908 | 0.63261
947.3111 | 0.63202
957.1245 | 0.63198
966.9118 | 0.63181
976.7973 | 0.6316

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00437
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00437.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.9
2.0828 | 36
9.2842 | 117.5
19.7499 | 116
28.8221 | 112
38.5859 | 108
48.3484 | 107
58.126 | 107
67.8995 | 108
77.6531 | 108.5
87.4642 | 109.5
97.2552 | 111
107.0141 | 112
116.7514 | 112.5
127.0834 | 114
136.3551 | 115.5
146.1174 | 117
155.8808 | 118
165.6698 | 119
175.4254 | 120
185.2264 | 121.5
195.0005 | 123
204.7851 | 124
214.5581 | 125
224.3324 | 126.5
234.127 | 127.5
243.9235 | 129
253.6834 | 130
263.4653 | 131
273.2738 | 132
283.0114 | 133
292.7617 | 134
302.517 | 135
312.3204 | 136
322.1326 | 137
331.907 | 138
341.7219 | 138
351.4966 | 139
361.287 | 140
371.0839 | 141
380.8718 | 142
390.6494 | 143
400.4457 | 143.5
410.2458 | 144
420.0517 | 145
429.823 | 146
439.624 | 146
449.434 | 147
459.2316 | 148
469.0304 | 148
478.8528 | 149
488.6882 | 150
496.8477 | 150
506.6302 | 151
516.4294 | 152
526.145 | 152
535.9622 | 153
545.759 | 153.5
555.5678 | 154
565.3181 | 154
575.0943 | 155
584.9194 | 155
594.7038 | 156
604.4911 | 156
614.3071 | 156
624.0923 | 157
633.8441 | 157
643.6294 | 158
653.4238 | 158
663.2012 | 158.5
672.9988 | 159
682.7964 | 159
692.604 | 159
702.3855 | 160
712.1637 | 160
721.9466 | 160
731.7805 | 161
741.5351 | 161
751.3111 | 161
761.1147 | 161
770.9146 | 161
780.6959 | 162
790.5054 | 162
800.3075 | 162
810.0392 | 162
819.8728 | 162
829.6918 | 162.5
839.4554 | 162
849.232 | 163
859.059 | 163
868.8717 | 163
878.7112 | 164
888.4797 | 164
898.2782 | 164
908.0867 | 164
917.899 | 164
927.6711 | 164
937.4908 | 164
947.3111 | 164
957.1245 | 165
966.9118 | 165
976.7973 | 165
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00437
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12111
I_LEAK700V(microA) | 0.13118
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.814
10 | 51.17
20 | 60.69
30 | 66.38
40 | 71.04
50 | 74.36
60 | 77.12
70 | 79.48
80 | 81.56
90 | 83.39
100 | 85.06
110 | 86.65
120 | 88.05
130 | 89.42
140 | 90.68
150 | 91.92
160 | 93.12
170 | 94.25
180 | 95.4
190 | 96.53
200 | 97.61
210 | 98.63
220 | 99.65
230 | 100.65
240 | 101.64
250 | 102.61
260 | 103.58
270 | 104.49
280 | 105.37
290 | 106.24
300 | 107.11
310 | 107.98
320 | 108.78
330 | 109.57
340 | 110.38
350 | 111.13
360 | 111.86
370 | 112.63
380 | 113.43
390 | 114.11
400 | 114.8
410 | 115.48
420 | 116.13
430 | 116.82
440 | 117.45
450 | 117.99
460 | 118.71
470 | 119.33
480 | 119.95
490 | 120.53
500 | 121.11
510 | 121.7
520 | 122.28
530 | 122.87
540 | 123.55
550 | 126.59
560 | 129.65
570 | 132.42
580 | 133.26
590 | 129.41
600 | 130.29
610 | 130.35
620 | 127.57
630 | 128.04
640 | 128.52
650 | 128.98
660 | 129.46
670 | 129.88
680 | 130.33
690 | 130.8
700 | 131.18
710 | 131.6
720 | 132.04
730 | 132.42
740 | 132.83
750 | 133.23
760 | 133.63
770 | 134.03
780 | 134.42
790 | 134.79
800 | 135.16
810 | 135.55
820 | 135.9
830 | 136.25
840 | 136.57
850 | 136.92
860 | 137.28
870 | 137.6
880 | 137.95
890 | 138.24
900 | 138.59
910 | 138.88
920 | 139.25
930 | 139.57
940 | 139.87
950 | 140.18
960 | 140.46
970 | 140.77
980 | 141.08
990 | 141.39
1000 | 141.71
%RAWDATA
#CV
50 | 2008.59
60 | 1825.19
70 | 1684.24
80 | 1571.93
90 | 1480.75
100 | 1406.68
110 | 1352.01
120 | 1318.51
130 | 1302.87
140 | 1297.26
150 | 1294.44
160 | 1292.84
170 | 1291.64
180 | 1290.86
190 | 1290.02
200 | 1289.41
210 | 1288.9
220 | 1288.32
230 | 1287.87
240 | 1287.57
250 | 1287.15
260 | 1286.75
270 | 1286.5
280 | 1286.09
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#