## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00137
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 106.0285
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00137
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00137.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 106.0285
30 | 0.16412
150 | 0.83203
100 | 0.5875
500 | 0.57365
2.0778 | 0.0022134
9.259 | 0.053062
19.7617 | 0.1051
28.8335 | 0.15923
38.5928 | 0.21221
48.3001 | 0.2667
58.143 | 0.32123
67.8282 | 0.3746
77.6497 | 0.42839
87.4329 | 0.47921
97.27 | 0.52173
107.0276 | 0.54656
116.7906 | 0.55787
127.0914 | 0.56186
136.3868 | 0.56522
146.1318 | 0.56658
155.9081 | 0.5687
165.7059 | 0.56984
175.4884 | 0.57157
185.2452 | 0.57233
195.0675 | 0.574
204.8161 | 0.57452
214.5799 | 0.57588
224.3693 | 0.57596
234.1849 | 0.57735
243.9628 | 0.57749
253.7187 | 0.57858
263.504 | 0.5787
273.322 | 0.57954
283.0474 | 0.57984
292.819 | 0.58022
302.6308 | 0.58049
312.4159 | 0.58077
322.1996 | 0.58099
331.961 | 0.58109
341.7615 | 0.5813
351.5624 | 0.58125
361.3472 | 0.58113
371.1281 | 0.58147
380.9444 | 0.58142
390.7255 | 0.58131
400.5049 | 0.58076
410.3125 | 0.58116
420.1151 | 0.58019
429.7979 | 0.58028
439.6955 | 0.5798
449.4576 | 0.57879
459.265 | 0.57909
469.061 | 0.57814
478.9092 | 0.57818
488.7675 | 0.57801
496.9232 | 0.57601
506.5721 | 0.57662
516.4987 | 0.57476
526.2693 | 0.57484
536.0332 | 0.5735
545.8458 | 0.57366
555.6465 | 0.57159
565.4185 | 0.5723
575.1895 | 0.57048
584.9903 | 0.571
594.8019 | 0.57123
604.5722 | 0.56999
614.3424 | 0.57009
624.1554 | 0.5687
633.8994 | 0.5691
643.7048 | 0.56816
653.5142 | 0.56833
663.3073 | 0.56675
673.0835 | 0.56697
682.8845 | 0.56558
692.6899 | 0.56584
702.4691 | 0.56582
712.2436 | 0.56476
722.0112 | 0.56469
731.8595 | 0.56343
741.6261 | 0.56375
751.3848 | 0.56385
761.1869 | 0.56345
770.998 | 0.56189
780.777 | 0.56308
790.5921 | 0.56276
800.3575 | 0.56131
810.1599 | 0.56168
819.8704 | 0.56175
829.7536 | 0.56121
839.5821 | 0.56116
849.3647 | 0.56087
859.1775 | 0.56033
868.9258 | 0.55963
878.7827 | 0.56027
888.5737 | 0.55994
898.3795 | 0.55881
908.1342 | 0.55955
917.9834 | 0.55883
927.7753 | 0.55897
937.6094 | 0.55792
947.42 | 0.55834
957.2168 | 0.55829
967.0654 | 0.55777
976.8866 | 0.55767

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00137
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00137.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0778 | 41
9.259 | 126.5
19.7617 | 129.5
28.8335 | 133
38.5928 | 136
48.3001 | 139.5
58.143 | 142.5
67.8282 | 146
77.6497 | 149
87.4329 | 152
97.27 | 154
107.0276 | 156.5
116.7906 | 158.5
127.0914 | 161
136.3868 | 163
146.1318 | 165
155.9081 | 167
165.7059 | 169.5
175.4884 | 171
185.2452 | 173
195.0675 | 175
204.8161 | 176.5
214.5799 | 178
224.3693 | 180
234.1849 | 181.5
243.9628 | 183
253.7187 | 185
263.504 | 186
273.322 | 188
283.0474 | 189
292.819 | 191
302.6308 | 192
312.4159 | 194
322.1996 | 195.5
331.961 | 197
341.7615 | 198
351.5624 | 199
361.3472 | 200.5
371.1281 | 201.5
380.9444 | 203
390.7255 | 204
400.5049 | 205
410.3125 | 206
420.1151 | 207
429.7979 | 208
439.6955 | 209
449.4576 | 209.5
459.265 | 210
469.061 | 210.5
478.9092 | 211
488.7675 | 212
496.9232 | 212
506.5721 | 212
516.4987 | 213
526.2693 | 213
536.0332 | 214
545.8458 | 214
555.6465 | 214
565.4185 | 214.5
575.1895 | 215
584.9903 | 215
594.8019 | 215
604.5722 | 215
614.3424 | 216
624.1554 | 216
633.8994 | 216
643.7048 | 216
653.5142 | 217
663.3073 | 217
673.0835 | 217
682.8845 | 217
692.6899 | 217
702.4691 | 217
712.2436 | 217.5
722.0112 | 218
731.8595 | 218
741.6261 | 218
751.3848 | 218
761.1869 | 218
770.998 | 218
780.777 | 218
790.5921 | 218
800.3575 | 218
810.1599 | 219
819.8704 | 219
829.7536 | 219
839.5821 | 219
849.3647 | 219
859.1775 | 219
868.9258 | 220
878.7827 | 220
888.5737 | 220
898.3795 | 220
908.1342 | 220.5
917.9834 | 220
927.7753 | 221
937.6094 | 221
947.42 | 221
957.2168 | 221
967.0654 | 221
976.8866 | 221
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00137
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1906
I_LEAK700V(microA) | 0.1963
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.05905
10 | 75.46
20 | 91.39
30 | 101.59
40 | 109.73
50 | 115.5
60 | 120.21
70 | 124.12
80 | 127.53
90 | 130.48
100 | 133.11
110 | 135.41
120 | 137.45
130 | 139.59
140 | 141.54
150 | 143.4
160 | 145.18
170 | 146.87
180 | 148.56
190 | 150.18
200 | 151.7
210 | 153.2
220 | 154.63
230 | 156.04
240 | 157.36
250 | 158.69
260 | 159.92
270 | 161.29
280 | 162.55
290 | 163.71
300 | 164.92
310 | 166
320 | 167.11
330 | 168.21
340 | 169.3
350 | 170.25
360 | 171.38
370 | 172.33
380 | 173.24
390 | 174.19
400 | 175.09
410 | 176
420 | 176.86
430 | 177.74
440 | 178.63
450 | 179.45
460 | 183.5
470 | 183
480 | 188.8
490 | 191.2
500 | 190.6
510 | 187.8
520 | 189.5
530 | 185.6
540 | 186.3
550 | 187.1
560 | 187.8
570 | 188.5
580 | 189.1
590 | 189.7
600 | 190.5
610 | 191
620 | 191.6
630 | 192.3
640 | 192.9
650 | 193.5
660 | 194.1
670 | 194.6
680 | 195.2
690 | 195.7
700 | 196.3
710 | 196.8
720 | 197.5
730 | 197.9
740 | 198.5
750 | 199
760 | 199.5
770 | 200.1
780 | 200.5
790 | 201
800 | 201.5
810 | 202.1
820 | 202.4
830 | 202.9
840 | 203.4
850 | 203.8
860 | 204.2
870 | 204.6
880 | 205
890 | 205.4
900 | 205.7
910 | 206.2
920 | 206.6
930 | 206.8
940 | 207.2
950 | 207.6
960 | 208
970 | 208.2
980 | 208.5
990 | 208.9
1000 | 209.2
%RAWDATA
#CV
50 | 2010.67
60 | 1826.54
70 | 1685.21
80 | 1573.63
90 | 1486.27
100 | 1426.23
110 | 1396.38
120 | 1385.21
130 | 1381.09
140 | 1378.88
150 | 1377.6
160 | 1376.48
170 | 1375.57
180 | 1374.72
190 | 1374.09
200 | 1373.69
210 | 1373.15
220 | 1372.68
230 | 1372.02
240 | 1371.82
250 | 1371.37
260 | 1371.25
270 | 1370.83
280 | 1370.62
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#