HPK C4880 でのHot electron の測定

――――――手順――――――――――――――――――――――――――――――――

(撮影準備)

１～3　起動方法と操作画面の説明。

(撮影)

４　　　サンプルの画像を可視光で撮影

５　　　真暗にしてNoise を撮影、電圧を加えてHot Spot の撮影

(画像処理)

６　　　ホットスポットを鮮明にして色をつけ、可視光で撮った画像と重ねる。

(終了処理)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(撮影準備)

1. 西側壁にあるCCD冷却用循環水のスイッチを入れる

C4880コントローラーの電源を入れる。MENU⇒SELECTで冷却が開始される。

2. サンプル固定とステージの設定

ステージをコントロールするために、西側壁のN2バルブを開け、テープ印程度のガス圧に

ステージ右下（ステージ台の手前右脚の後ろ）のACスイッチを入れる

ステージ下の電源をONにし、ステージコントローラの赤LEDがフラッシュしないように

NTのStage_C.exeを実行し、イニシャライズすると、ステージが固定される。

サンプルをレンズ下に動かないように固定する。2xの対物レンズで5mm角が撮影可能。

ランプ電源をONし、可視光での撮影を可能にする。

3. Image Pro Plus （デスクトップ上）を起動する。

I. メニューからAcquire ⇒ Setup Acquire を選択

II. Config ボタンをクリックすると Window が開く。

- 温度計マークはCCD の冷却温度を表している。「-55℃」になるまで待つ。

（「雰囲気温度-70℃」以下にならないと撮影を開始しない。）

- Speed はシャッタースピード

High：リアルタイムに画像の変化を見られる。サンプルの位置確認用。

Slow：高精度の撮影。Hot Spot やサンプル画像の撮影。

- 露出時間。

最小値は20msec(ただし、min, sec にもゼロを入力しておくこと)。

Hot Spot の撮影は数分（暗電流やサンプルサイズに依存）

（撮影）

4. サンプル位置の設定とreference の撮影

Speed=High 露出=20msに設定し、プレビュー（青の右向き三角）を押す。画像を見ながら、高さを調節し（Sigma Stage Controller）、ピントを合わせる。NTのメニュー画面で１を選択し、←↑→↓を押すことでステージを動かす。停止させるにはspaceバーを押す。ステージのスピードは数字の１～７により変化する。

調整ができたら、Speed=Slowにしてスナップショット（カメラマーク）。これがreferenceとなるので、以降、サンプルの位置を変えないこと。撮影後ランプ電源をOFF。

＜画像を保存＞

- メニューの file ⇒ Save as （ファイル名にはrefを入れる）

5. NoiseとHotSpotの撮影

- 暗箱のふたを確実に閉める。対物レンズ先に黒シートをまいて、外部光を遮断する

- Speed はLow

- AMP はSuper High

- サンプルに電圧を加え数マイクロA以上の暗電流にする。露出は対物レンズなら１分、マクロレンズなら10 分が目安。カメラボタン(カメラの絵)をクリックして全体像を撮る。

- 終了後、電圧を０にして、同じ条件で撮影する。これがノイズ画像

- 2つの画像を保存する（sigまたは電圧値とbkをファイル名に入れる）

Keithley 6517では、上下矢印で電圧を設定し、OPERボタンを押す。赤くなれば電圧ON。もう一度押せば、電圧OFF。

CCD の小さな液晶部分の「＊」マークはデータオーバーフローを意味している。光度の強いピクセルデータが正常でないが、データ処理で問題が無ければ無視して構わない。これを解消するには、 Image Pro を閉じて開く、またはCCDコントローラーの電源の再投入。

(画像処理)

６．ref, sig, bk の画像を開いておく。開いている画像のみがプルダウンメニューに表示される

- sig－bk 演算によりバックグランドを処理する

Operate（+-×÷）メニューを選択

Operand = sig　プルダウンメニューから

演算= subtract;  対象=Image で bkをプルダウンメニューから

- HotSpotの信号領域を設定する

メニューのMeasure⇒Count/size

Count/size windowで manualを選択し、信号領域を設定する

画面中で、上限と下限を設定する。領域内が赤くなる。設定したらCloseで戻る

Count/size window（設定した上下限が表示されている）でCountを押す。

- 信号領域のデータをビットマップで保存する

IIでカウントされたピクセルは、Count/size windowのFile⇒Save outlineでビットマップとして保存される。

IV. Reference画像に、信号のビットマップをのせる

ref画像をアクティブにする。Count/size windowのFile⇒Load outline でref画像上に赤で重ね書きされる。

V. 重ねた画像を保存

IVで作った画像をReportにコピーする。メニューのReport ⇒File⇒New で、New template を押すとレポート用紙がでる。メニューのinset ⇒ image with overlay　によりIVで作った画像がコピーされる。この画像は普通にコピー・ペーストできる。