## Slide 1: STJ(超伝導トンネル接合）検出器
超伝導トンネル接合では，超伝導体のエネルギーギャップの上に励起された電子（準粒子）はトンネル効果でトンネル障壁を通過．
準粒子によるトンネル電流を測定することによって、個々の放射線のエネルギーを測定。
Superconducting Tunnel Junction
超伝導体 / 絶縁体 / 超伝導体のジョセフソン接合素子
S
I
S
2Δ
励起された電子
放射線

## Slide 2: STJ動作原理
転移温度（Tｃ)以下 で動作(Tcの１/10 くらい)
超伝導のエネルギーギャップ
  超伝導状態では，基底状態と励起状態のエネルギー準位にギャップ
  は，のオーダー
上部電極（超伝導）と下部電極（超伝導）間にバイアス電圧
絶縁層に平行に磁場
  クーパー対のトンネル効果を阻止するため
上部もしくは下部電極に入射した放射線のエネルギーがクーパー対を解離
  励起された準粒子がトンネル効果によって移動し電荷として観測される．
絶縁膜
クーパー対
放射線(光子）
準粒子（電子)

## Slide 3
STJのエネルギー分解能
発生する準粒子の個数のゆらぎがエネルギー分解能の限界を決める
超伝導ギャップエネルギーが小さいものが有利
 | Si | Nb | Al | Hf
Tc[K] |  | 9.23 | 1.20 | 0.165
2Δ[meV] | 1100 | 1.550 | 0.172 | 0.020
Hc[G] |  | 1980 | 105 | 13
Δ: ギャップエネルギー
F: fano factor
E: 放射線のエネルギー
Tc :相転移温度
Hc :臨界磁場
STJのエネルギー分解能
Notes: 3

## Slide 4: I-V測定＝SIS構造がうまく出来ていることのチェック
Vin = V + IR
B
R
Vin
V
I
トンネルバリアをクーパー対
が抜けられる(直流ジョセフソン効果)
I
V
トンネルバリアに磁力線が
入り込むためクーパー対が
通れない
I
V
2D
磁場無
磁場有

## Slide 5
直流ジョセフソン効果
クーパー対のトンネル電流
常伝導電流状態

## Slide 6: Nb/Al-STJ によるI-V特性測定例
測定条件：温度は1.8K．磁場は約10Gauss
V
磁場無
磁場有
I
mA
15
10
5
0
-5
-10
-15
-3 -2 -1 0 1 2 3 mV
-3 -2 -1 0 1 2 3 mV
mA
15
10
5
0
-5
-10
-15

## Slide 7: Nb/Al - STJ Response to 5.9keV X rays
上: 5.9keV X ray signal after preamplifier (ORTEC 142C)
下: 5.9keV X ray signal after preamp + shaper
at T=0.4K
波高分布
上部電極と下部電極での応答に若干の差異があるためピークが二つにわかれている
Tunnel barrier
5.9keV X線の作るピーク

## Slide 8
基板上にHfをスパッタ，酸化の後，更にHfをスパッタ
レジストを塗布，露光・現像しジャンクションのパターンを形成
ドライエッチング法でHfを適当な高さまで削る
レジストを除去
レジストを塗布，露光・現像しアンダレイヤのパターンを形成
ドライエッチング法でHfを基板まで削る
レジストを除去
酸化膜(SiO2)をスパッタ
レジストを塗布，露光・現像しコンタクトホールのパターンを形成
ドライエッチング法で酸化膜(SiO2)を削り，コンタクトホールを開ける
レジストを除去
Nbをスパッタ
レジストを塗布，露光・現像しワイヤのパターンを形成
ドライエッチングでNbをワイヤの形に削る
レジストを除去
基板上にHfをスパッタ，酸化の後，更にHfをスパッタ
レジストを塗布，露光・現像しジャンクションのパターンを形成
ドライエッチング法でHfを適当な高さまで削る
レジストを除去
レジストを塗布，露光・現像しアンダレイヤのパターンを形成
ドライエッチング法でHfを基板まで削る
レジストを除去
酸化膜(SiO2)をスパッタ
レジストを塗布，露光・現像しコンタクトホールのパターンを形成
ドライエッチング法で酸化膜(SiO2)を削り，コンタクトホールを開ける
レジストを除去
Nbをスパッタ
レジストを塗布，露光・現像しワイヤのパターンを形成
ドライエッチングでNbをワイヤの形に削る
レジストを除去
STJの作製方法(Hf-STJの場合）
： Si(基板)‏
： Nbワイヤ
： Hf超伝導膜
： Hf酸化膜(絶縁膜)
： レジスト
： SiO2（絶縁用）
： コンタクトホール
Notes: 8
8

## Slide 9: 金属薄膜の成膜の仕組み
・ 薄膜の成膜にはスパッタリング法を用いる
①成膜したい金属を上部に、膜を作る試料を下部に配置する
②Aｒガスをプラズマ化させ、高電圧をかけてターゲットに衝突させる
③ターゲットが飛散する
④下の基板(試料)にターゲットが付着
基板間距離：固定 Ts=130mm
Arガス流量：固定 50cc/min.
投入パワー：200～600W
Arガス圧力：0.7～3.0Pa
Ar

## Slide 10: ドライエッチング(ICP-RIE)
反応性の気体イオン，ラジカルによってエッチングする方法
エッチングガスを電磁波でプラズマ化
同時に基板を置く陰極に高周波電圧を印加
  プラズマ中のイオンやラジカルが試料めがけて加速され衝突
加えて，独立したバイアスによってイオンを基板に導くことが可能
イオンが垂直に入射，ラジカルが削られた壁面に付着
  横方向へのエッチングは抑制され，垂直に削れる

## Slide 11: KEKの超伝導検出器開発システム
イエロールーム
アライナー
ICP-RIE